一、配置要求

1、电子影像处理器及冷光源7套。

2、高清放大电子胃镜3条

3、高清放大电子结肠镜2条

4、高清电子胃镜 4条

5、高清电子结肠镜5条

6、高清医用液晶监视器不小于26寸7个

7、进口内镜专用台车7个

二、参数要求：

1、电子影像处理器及冷光源

1.1、全高清摄像系统，具有≥3种HDTV信号输出方式；

1.2、具有特殊光观察功能；

1.3、具有≥3种的轮廓强调和构造强调功能；

1.4、具有色彩强调功能≥10级；

1.5、具有快速实时冻结功能；

1.6、具有≥3种的测光模式选择功能；

1.7、具备USB外接接口。

*1.8、主机具有高清内镜动态图像录制存储功能或具有动态图像录制存储装置1套，方便教学及发表文章使用；

*1.9、主灯：≥300W氙灯（无臭氧，色温≥5600K，持续照明≥500小时）5色LED光源，光源寿命≥10000小时；

*1.10、兼容性：可兼容同品牌标准型、治疗型电子支气管镜、超声支气管镜、电子鼻咽喉镜、电子胃肠镜、超声胃镜、小探头系统等。

1.11、气泵具有调节送气压力≥3级功能

1.12、具有≥2种送水方式

*1.13主机/光源要求一体式设计；便于连接和移动，减少由于过多连接带来的信号衰减；

2、高清放大电子胃镜

2.1、视野角：广角≥140°,放大≥49°

2.2、景深：不小于3-100mm，范围可调

2.3、先端部外径≤10.8mm

2.4、插入部外径≤9.8mm

*2.5、弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左/右≥100°

2.6、活检孔内径：≥ 2.75mm

2.7、有效长度：≥ 1030 mm

2.8、副送水功能

2.9、能够实现特殊光观察功能

3、高清放大电子结肠镜

3.1、视野角：广角≥140°,放大≥49°

3.2、景深：不小于7-100mm，范围可调

3.3、先端部外径≤13.2mm

3.4、插入部外径≤13.2mm

3.5、弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左/右≥160°

3.6、活检孔内径：≥3.7mm

3.7、有效长度≥1300mm

*3.8、具有副送水功能

3.9、具备全防水设计，一键式插拔锁定功能，安装内镜更方便

4、高清电子胃镜

4.1视野角度:  ≥ 140°

*4.2、视野深度：≤3—l00mm

4.3、弯曲角度:  上≥210°、下≥90°、左≥100°、右≥100°

4.4、先端部外径：≤ 9.9 mm

*4.5、插入部外径：≤9.9mm

4.6、活检孔内径：≥ 2.8mm

4.7、有效长度：≥1030 mm

*4.8、具备副送水功能

*4.9、具备双焦距放大功能或具备近距离自动对焦放大功能

5、高清电子结肠镜

5.1、视野角度: ≥ 140°

5.2、视野深度：不小于5-l00mm

5.3、弯曲角度: 向上≥180°，向下≥180°,向左≥160°，向右≥160°

5.4、先端部外径：≤13.2mm

5.5、插入部外径: ≤13.2mm

5.6、钳道: ≥3.7mm

5.7、有效长度:≥ 1300 mm

5.8、具备全防水设计，一键式插拔锁定功能，安装内镜更方便

5.9、具备副送水功能