招标项目需求及技术要求

基本要求（实质性要求）：

1.提供技术参数真实性承诺函。（承诺函格式自拟）

2.为保证技术的先进性，各厂家所投机型应为2020年1月1日以后推出的最新机型。（承诺函格式自拟）

3.配备该机型软件，且为最新版本，并具有升级能力。（承诺函格式自拟）

4.交货时提供近半年内生产的机器（承诺函格式自拟）

二、技术参数要求：

（一）、总体要求： ★为废标项;*为重要参数;其它为常规参数;

★1.所投产品：医用内窥镜图像处理器、医用内窥镜冷光源、电子上消化道内窥镜、电子下消化道内窥镜、超声电子上消化道内窥镜须为同一品牌;

2.所投产品，可适配医用内窥镜图像处理器同品牌的电子胃镜、电子肠镜和超声内镜;（提供NMPA注册证或国家药品监督管理局数据查询页面佐证）

3.所投产品，可适配医用内窥镜图像处理器同品牌的光学放大型电子胃镜和电子支气管镜; （提供NMPA注册证或国家药品监督管理局数据查询页面佐证）

4.所投产品可适配医用内窥镜图像处理器同品牌的电子十二指肠内窥镜;（提供NMPA注册证或国家药品监督管理局数据查询页面佐证）

5.视频信号光纤传输;

6.支持镜体带电热插拔;

7.具有特殊光染色功能;可显示≥2种特殊光染色模式图像;

（二）医用内窥镜图像处理器：

1.高清视频信号（DVI）输出视频分辨率≥1920*1080;

2.具有 DVI、SDI、VGA、S-VIDEO 等信号输出方式;

3.具有红色调、蓝色调及饱和度调节功能;

4.具有自动增益功能:开/关; 

5.具有≥3种测光模式。 

6.具有色彩增强功能;

7.具有轮廓强调功能;

8.具有构造调节功能;

9.具有对比度调节功能：高、中、低;

10.具有白平衡自动修正功能;

11.具有电子放大功能;

12.具有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放; 

13.内置存储容量≥500GB；

14.具有内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告及病例报告检索; 

15.可通过 USB 接口一键导出视频、图像、报告等信息; 

16.支持 DICOM 标准协议，通过网络可传输病历数据; 

17.具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能;

*18.操控面板:触摸屏设计；

（三）、医用内窥镜冷光源： 

1.采用≥4路 LED 冷光源;

2.至少支持白光和3种特殊光照明模式，≥4种照明模式; 

3.具有特殊光染色技术; 

4.光源灯泡平均连续使用寿命≥20000 小时; 

5.色温：≥5700K; 

6.具有手动和自动两种调光模式;  

7.灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握剩余寿命情况; 

8.具有透光功能;

（四）、电子上消化道内窥镜（超细型）

1.视野角：≥140°;

2.景深：覆盖3-100mm;

*3.先端部外径：≤5.8mm;

*4.插入部外径：≤5.9mm;

5.钳子管道内径：≥2.0mm;

6.弯曲角度：上≥210°下≥90°，左、右各≥ 100°;

7.有效工作长度：≥1030mm;

8.镜体操作部具有≥4 个自定义功能远程控制按钮;

9.导光部使用一键式插拔设计，无需使用防水帽，可直接洗消;

（五）、电子上消化道内窥镜(治疗型)

1.视野角≥140°;

2.景深：覆盖2-100mm;

3.头端部外径≤9.9mm;

4.插入部主软管外径≤9.7mm，具有独立的副送水通道。

5.最小钳道孔内径≥3.1mm;

6.弯曲角度：上≥208°下≥119°，左、右各≥ 98°;

7.有效工作长度≥1030mm;

8.镜体操作部具有≥4 个自定义功能远程控制按钮;

9.导光部使用一键式插拔设计，无需使用防水帽，可直接洗消；

（六）、电子上消化道内窥镜(光学放大型)：

*1.具有光学变焦技术，可实现逐级或连续光学放大，实现光学放大倍数≥85倍;

2.视场角：广角模式为≥139°，长焦模式为≥49°;

3.观察景深：广角模式为覆盖3-100mm，长焦模式为覆盖1.5-3.0mm或者2-3.0mm;

4.头端部外径为≤10.9mm;

5.插入部主软管外径为≤10.6mm;

6.弯曲角度：上≥208°、下≥89°，左、右各≥99°;

7.最小器械孔道内径为≥2.8mm，具备辅助送水功能;

8.工作长度为≥1030mm;

9.镜体操作部具有≥4个自定义功能远程控制按钮;

10.导光部使用一键式插拔设计，无需使用防水帽，可直接洗消;

（七）、电子下消化道内窥镜(检查型)：

1.视野角≥140°;

2.景深：覆盖2-100mm;

3.头端部外径≤12.1mm;

4.插入部主软管外径≤12.1mm。

5.最小钳道孔内径≥3.8mm，且具有辅助送水功能（独立的辅助送水通道）;

6.弯曲角度：上≥179°下≥179°，左、右各≥158°;

7.有效工作长度≤1355mm;

8.镜体全长≥1650mm;

9.镜体操作部具有≥4个自定义功能远程控制按钮。

10.导光部使用一键式插拔设计，无需使用防水帽，可直接洗消;

（八）、电子下消化道内窥镜(治疗型)：

1.视场角为≥140°;

2.景深：覆盖2-100mm;

3.头端部外径为≤12mm;

4.插入管主软管外径为≤12.6mm;

5.最小器械道孔内径为≥3.8mm，且具有辅助送水功能（独立的辅助送水通道）;

6.弯曲角度：上、下各≥179°，左、右各≥159°;

7.工作长度为≤1355mm;

8.镜体全长为≥1650mm;

9.镜体操作部具有≥4个自定义功能远程控制按钮;

10.导光部使用一键式插拔设计，无需使用防水帽，可直接洗消;

(九)、彩色多普勒超声诊断系统： 

1.具有≥21英寸高分辨率医用液晶显示器; 

2.具有≥10英寸彩色液晶触摸屏; 

3.主机前置≥4探头接口，全部激活;

4.触摸屏可独立调整角度; 

5.控制面板可上下升降，左右旋转; 

6.多语言操作界面，支持中文键盘输入; 

7.焦点个数：≥11个，焦距位置可调; 

8.斑点噪音抑制至少 0-7档可调; 

*9.成像模式至少包含：B 模式，彩色多普勒、能量多普勒、频谱多普勒成像、方向能量多普勒、组织谐波、弹性成像、组织造影;

10.支持B/C双实时，一键隐藏血流;

11.具备穿刺引导线;

12.内置存储空间≥1T;

13.视频接口至少包含：HDMI、DVI、VIDEO配置；

*14.可适配同品牌单晶凸阵探头：发射频率：覆盖1.0-7.5MHZ。

（十）超声电子上消化道内窥镜（扇扫型）： 

1.景深至少：覆盖3-100mm；

2.视野角：≥138°；

3.视野方向：前斜视45°；

4.弯曲角度：覆盖上≥129°、下≥129°，覆盖左右≥118°；

5.先端部外径：≤15mm；

6.插入部外径：≤12.8mm；

7.器械孔道/钳道内径：≥3.7mm；

8.工作长度≥1240mm；

9.镜体全长≥1500mm；

10.扫描方法至少包含：电子扇形扫描；

11.超声扫描范围：≥120°；

12.扫描模式至少包含：B模式、PW模式、C模式、THI模式；

13.标称频率范围：覆盖4-12MHz或5-13MHz；

14.接触方法：至少包含无菌脱气水浸泡法、直接接触法

（十一）、内窥镜用超声诊断设备（主机）：

1.显示模式：B模式；

2.扫描方式：360°机械环扫

3.转速：≥700转

4.操控界面：多语言版本

5.图像处理：支持伪彩功能

6.图像回放：冻结后可实现≥600帧图像回放，支持自动回放和手动回放

7.图像旋转：支持实时动态画面和冻结，360°角度旋转；

8.图像操控：支持触摸屏、轨迹球操作

9.图像测量及标注：支持同一画面距离测量，同一画面面积及周长测量，并支持测量完成后快速修改和再编辑，支持图像的注释信息保存与导出

10.患者数据管理：可对患者病例检索查询，支持新建病例、结束病例，支持对历史病例再测量，进行检索、查看、编辑、保存、预览

11.患者数据导出：支持新建病例、历史病例导出，支持图像、电影文件选择性导出，支持测量、注释信息选择性导出，支持数据USB存储

12.数据比对：可对患者同一检查视频进行多幅不同切面显示对比

13.设备接口：支持视频输出DVI等，支持脚踏开关、打印机连接、网络接口

14.导出格式:支持系统格式导出

（十二）、探头控制器

1.全数字前端收发架构

2.宽带超声波收发

3.探头信息自动识别

（十三）、触控面板

1.触摸屏

2.分辨率：≥1920*1080

3.图形化引导式操作界面

4.搭配光电轨迹球、左右双侧SET按键及冻结键。

（十四）、消化内窥镜用探头：

1.频率：12MHZ（2根）、20MHZ（2根）

2.插入部外径≤2.8mm

3.工作长度≥2000mm

4.探测深度≥16mm

5.超声成像几何畸变≤10%

6.支持探头信息自动识别

7.超声扫查范围：360°

(十五)、内窥镜专用台车：

1.台车配置双抽拉盒按放键盘位置

2.配备隔离电源

(十六)、4K超高清手术医用显示器：

1.监视器具备彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标，具有 16:9 比例高亮度、高清医用液晶显示； 

2.≥32英寸4K全高清医用液晶显示器； 

3.分辨率≥3840×2160  ； 

4.视角：水平≥176°，垂直≥176°； 

5.信号输入包含：DVI/DP/HDMI/SDI。

(十七）、内窥镜用二氧化碳送气装置：

1.支持流量调节;

*2.所投产品与医用内窥镜图像处理器为同品牌;（提供NMPA注册证佐证）

（十八)、内窥镜用送水装置:

1.支持流量调节;

*2.所投产品与医用内窥镜图像处理器为同品牌;（提供NMPA注册证佐证）

三、设备配置清单（实质性要求）：

1.医用内窥镜图像处理器：2台

2.医用内窥镜冷光源：2台

3.电子上消化道内窥镜（超细型）：1根

4.电子上消化道内窥镜(治疗型)：1根

5.电子上消化道内窥镜(光学放大型)：1根

6.电子下消化道内窥镜(检查型)：1根

7.电子下消化道内窥镜(治疗型)：1根

8.彩色多普勒超声诊断系统：1台

9.超声电子上消化道内窥镜（扇扫型）：1根

10.内窥镜用超声诊断设备（主机）：2台

11.探头控制器：2台

12.触控面板：2台

13.消化内窥镜用探头：4根

14.内镜专用台车：2台   

15.4K超高清手术医用显视器：4台

16.内窥镜用二氧化碳送气装置：2台

17.内窥镜用送水装置：2台

18.单晶凸阵探头：1把

四、售后服务要求（实质性要求）：

1.卖方须向买方提供操作手册一套。 

2.卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

3.在货物到达使用单位后，卖方应在5天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

4.设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。

5.现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

6.在设备维修期间提供厂家备用机及备用镜体。

7.交货地点：采购人指定地点。

