目	录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法	22

第四章 合同条款及格式	30

第五章 技术参数及要求	29

第六章 投标文件格式	47

第一章 招标公告

【平公资采2025334号】叶县中医院设备采购项目（3批）项目

公开招标公告

项目概况

叶县中医院设备采购项目（3批）项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（http://ggzy.pds.gov.cn）获取招标文件，并于2025年5月20日8时40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：叶财招标-2025-14

2、项目名称：叶县中医院设备采购项目（3批）项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：4150000.00元,最高限价：4150000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025334号-1 | 叶县中医院设备采购项目（3批）项目 | 4150000.00 | 4150000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：采购医疗设备一批；本项目包含所需设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等（具体内容见招标文件）；

5.2、资金来源：债券资金，已落实；

5.3、交货及安装期:签订合同后60日历天内供货、安装、调试完毕；

5.4、质量要求:达到国家相关行业标准；

5.5、质保期：1年（自安装调试培训验收合格后算起）

5.6、交货地点:采购人指定地点；

6、合同履行期限：详见招标文件；

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否；

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：/。

3、本项目的特定资格要求：

3.1．

（一）具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(提供承诺书)

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书)

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(提供2024年3月份（含）以来任意连续三个月依法缴纳税收和社会保障金的相关证明材料)

（五）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书)

3.2、供应商须为设备的制造商或代理商,供应商为制造商的须具有医疗器械生产许可证；供应商为代理商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（在有效期内，经营范围符合国家食品药品监督管理局的医疗器械分类目录）；

3.3、所投产品须取得医疗器械注册证且在有效期内。根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）之规定，按执行日期之后发证的可不提供登记表,反之须提供；

3.4、被授权人提供法人授权委托书及被授权人身份证,被授权人须为本公司员工，提供2024年2月份（含）以来任意连续三个月本单位为其缴纳的可查询的社会保险证明；

3.5、提供政府采购反商业贿赂承诺书；（提供承诺书,格式自拟)

3.6、提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面，若有不良记录，则投标无效。

3.7、投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动（提供承诺书，格式自拟）。

3.8、本次招标不接受联合体投标。

注：（1）如投标人为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。（2）网站查询页须完整显示网站名称标题及查询时间（查询时间须为招标公告发布之后）。（3）本项目投标人所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书（提供承诺书,格式自拟）。在招标过程中，采购人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其投标或中标资格，同时上报行政监督部门予以处罚。

三、获取招标文件:

1、下载时间：2025年4月29日至2025年5月19日，每天上午 00:00 至12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）。

3、方式：在招标文件获取截止时间前，潜在投标人需凭 CA 数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“投标人登录”入口进入交易系统下载 EGP 版本招标文件。投标企业未通过全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子招投标系统下载 EGP 招标文件的,其投标文件于系统内无法上传。

具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理 CA 证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0 元。

四、投标截止时间及地点：

1、时间：2025年5月20日8时40分（北京时间）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

五、开标时间及地点:

1、时间：2025年5月20日8时40分（北京时间）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

六、发布公告的媒介及招标公告期限:

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《叶县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》、《全国公共资源交易平台（河南省）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜:

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、各投标人可以通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

4、监督单位：叶县财政局政府采购管理办公室

联系人：周先生

电话：0375-2316208

统一社会信用代码：1141042200548215XM

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系:

1、采购人信息

名称：叶县中医院

地址：平顶山市叶县叶廉路237号

联系人：许先生

联系方式：0375-8078899

2、采购代理机构信息

名称：河南崇咨工程咨询有限公司

地址：河南省平顶山市湛河区北渡镇凤凰小区6号楼商业205号

联系人：张先生

联系方式：0375-8092369

3、项目联系方式

联系人：张先生

联系方式：0375-8092369

温馨提示

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项

1、供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2、本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3、电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节， 供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4、电子投标文件的制作：

供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、供应商）

4.1、供应商须将采购文件要求的资质、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.2、供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5、加密电子投标文件的提交：

5.1、加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2、供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：叶县中医院 地址：平顶山市叶县叶廉路237号 联 系 人：许先生 联系电话：0375-8078899 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：河南崇咨工程咨询有限公司 地址：河南省平顶山市湛河区北渡镇凤凰小区6号楼商业205号 联系人：张先生 联系方式：0375-8092369 |
| 3 | 项目名称 | 叶县中医院设备采购项目（3批）项目 |
| 4 | 资金来源及落实情况 | 债券资金，已落实。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 项目属性 | ☑货物 □服务 □工程 |
| 7 | 采购内容 | 采购医疗设备一批；本项目包含所需设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等（具体内容见招标文件） |
| 8 | 交货期 | 签订合同后60日历天内供货、安装、调试完毕； |
| 9 | 质量要求及质保期 | 质量要求:达到国家相关行业标准 质保期：1年（自安装调试培训验收合格后算起） |
| 10 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间15天前，在电子交易系统中提出 |
| 15 | 采购人书面澄清的时间 | 投标截止时间15天前，在电子交易系统中发出 |
| 16 | 分包 | 不允许 |
| 17 | 偏离 | 满足招标文件规定要求 |
| 18 | 构成招标文件的 其他材料 | 招标文件的修改、澄清、补遗书、补充通知等（均在电子交易系统中提出） |
| 19 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间15天前 |
| 20 | 投标截止时间 | 2025年5月20日8时40分（北京时间） |
| 21 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为有必要的其他资料 |
| 22 | 投标有效期 | 90日历天（投标截止之日起） |
| 23 | 投标保证金 | 不收取 |
|  | 招标文件费用 | 不收取 |
| 24 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起至完成合同约定的所有内容止。 |
| 25 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 26 | 招标控制价 | 本项目招标控制价为 4150000.00 元人民币，投标报价超出招标控制价的投标文件将不进入评审程序。 |
| 27 | 签字或盖章要求 | 招标文件中要求加盖单位章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖单位电子印章为准；法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签名为准。 |
| 28 | 投标文件份数 | 加密电子投标文件一份，加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统 |
| 29 | 递交投标文件地点 | 平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 |
| 30 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 31 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 |
| 32 | 开标程序 | （1）投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 （2）待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 |
| 33 | 资格审查主体 | 采购人和采购代理机构 |
| 34 | 评标委员会的组建 | 由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家共5人及以上单数组成。 评标专家确定方式：其中技术方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。 |
| 35 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐中标候选人数：3名 |
| 36 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，采购人将中标候选人的情况在本项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1日。 |
| 37 | 招标代理费 | 代理服务费按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号收费标准收取,本项目代理服务费54800元，由中标人向采购代理机构缴纳。 |
| 38 | 履约担保 | 无 |
| 39 | 付款方式 | 在合同签订后付合同总价的35%，设备全部安装调试、培训、验收合格后付至合同总价的95%，剩余5%待我院四级电子病历评审通过后付清。（实际支付进度以财政实际拨付为准） |
| 40 | 政府采购相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神 按照《叶县财政局关于压减政府采购各环节时限进一步优化政府采购营商环境的通知》（叶财购〔2021〕16号）通知精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同（采购人与成交供应商使用CA数字证书登录平顶山市公共资源交易平台，通过“合同在线签订模块”将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示），合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条中“（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”的规定，该项目不适宜专门面向中小企业采购。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 41 | 需要补充的其他内容 |  |
| 41.1 | 是否实行计算机辅助评标 | 是 |
| 41.2 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 41.3 | 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 41.4 | 监 督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 41.5 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 41.6 | 项目所属行业 | 工业（制造业） |

### 1.总则

#### 1.1 项目概况

- 1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目的进行招标。

- 1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

- 1.1.3招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

- 1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.1.5本招标项目交货地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

- 1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

- 1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

- 1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标内容和质量要求

- 1.3.1本次招标内容：见投标人须知前附表。

- 1.3.2本次招标的交货期：见投标人须知前附表。

- 1.3.3本次招标的质量标准：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

- 1.4.1投标人应具备的资质条件见投标人须知前附表；

- 1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

  - 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

  - 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

  - 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

  - 为本招标项目的招标代理机构；

  - 与本招标项目的招标代理机构存在控股或参股关系；

  - 被依法暂停或者取消投标资格；

  - 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

  - 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

  - 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。中标人承担中标服务费，费用由中标人在领取《中标通知书》时参考代理服务费交纳标准：代理服务费按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号收费标准收取,由中标人在领取中标通知书时以现金或转账方式向采购代理机构缴纳。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场（本项目不组织，自行勘察）

- 1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地 点组织投标人踏勘项目现场。

- 1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

- 1.9.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文 件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会（本项目不召开）

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和 地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，通过平顶山市公共资源交易中心电子交易平台将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，通过平顶山市公共资源交易中心电子交易平台通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

本项目不允许分包。

#### 1.12 偏离

偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2.招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

  - 招标公告

  - 投标人须知

  - 评标办法

  - 合同条款及格式

  - 技术参数要求

  - 投标文件格式

根据本章招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

- 2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全或者疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出，并告知代理机构，要求采购人对招标文件予以澄清。

- 2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在电子交易系统中予以澄清形式公示给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天的，相应延长投标截止时间。

#### 2.3 招标文件的修改

- 2.3.1在投标截止日 15 天前，采购人或采购代理机构可以在电子交易系统中补充、修改招标文件，并公示给所有购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天的，相应延长投标截止时间。

### 3.投标文件

#### 3.1 投标文件的组成：

- 3.1.1投标文件应包含下列内容：

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）投标报价明细表

（5）技术参数偏离表

（6）资格审查资料

（7）产品技术证明文件

（8）服务方案

（9）其它资料

#### 3.2 投标报价

- 3.2.1投标报价由投标人根据自己的实际情况合理自主报价，但不得低于成本竞争。投标价格为含税及配送到医疗单位，并安装调试验收合格后的落地价格。

- 3.2.2投标报价应包含招标文件要求供应商承担的所有费用，包括所投产品的成本、税金、保险、运输、装卸费（货物到采购人指定到货地点）、安装、调试、验收、技术服务、培训、维护升级等相关的伴随服务费、所投产品在货到验收合格前产生的任何检验、检疫、监测与之相关的所有费用有中标人承担货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用（包括因合法使用所须的所有办证费用）。

- 3.2.3投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

- 3.2.4采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

#### 3.3 投标有效期

- 3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日历天。

- 3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

- 3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投 标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期， 但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

#### 3.4 投标保证金

#### 根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“(六)降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取投标保证金。

#### 3.5 资格审查资料

详见投标人须知前附表第10项

#### 3.6 备选投标方案（不接受）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

- 3.7.1投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”要求进行编写，如有必要，可以增加附页作为投标文件的组成部分，但不修改投标文件格式，如修改招标文件中规定的“投标文件格式”视为不响应形式评审要求。

- 3.7.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、采购内容等实质性内容响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

- 3.7.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。

### 4.投标

#### 4.1 投标文件的递交

#### 4.1.1投标人应在投标人须知前附表第20项规定的投标截止时间前将加密的电子投标文件成功上传提交至《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》公共资源交易系统，供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需的时间。

- 4.1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

- 4.1.3投标人所递交的投标文件不予退还。

- 4.1.4逾期上传的投标文件，采购人不予受理。

#### 4.2 投标文件的修改与撤回

在投标人须知前附表第20项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

### 5.开标

#### 5.1 开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表第20项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

#### 5.2 开标程序

- 5.2.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用 CA 证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起 60 分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

- 5.2.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

- 5.2.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

- 5.2.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

- 5.2.5开标结束。

- 5.2.6采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

### 6.评标

#### 6.1 评标委员会

- 6.1.1评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术方面的专家组成。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

- 6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

- 6.3.1公开招标采购项目开标结束后，根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购代理机构专职人员或采购人代表组成。资格审查小组依据第三章评标办法资格评审标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格投标人不足 3 家的，不得评标。

- 6.3.2评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行形式，符合性评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 6.3.3评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，通过电子化交易系统提交至评标委员会。

### 7.合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。原则上第一名为中标人，若排名第一的中标候选供应商因不可抗力放弃中标或因自身原因不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商或重新招标。

#### 7.2 中标通知

在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标供应商在收到通知书后 24 小时内，应予以书面确认。中标通知书将成为合同的组成部分。

#### 7.3 履约保证金

- 7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额及其规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

- 7.3.2中标人不能按投标人须知前附表第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标。

#### 7.4 签订合同

- 7.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格;

- 7.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的， 给中标人造成损失的，也应当赔偿损失。

### 8.重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

    - 投标截止时间止，供应商少于3个的；

    - 经评标委员会评审后有效供应商少于3个的。

### 9.纪律和监督

#### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章 “评标办法”没有规定的评审因素 和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中， 与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10.需要补充的其他内容

### 详见投标人须知前附表

## 评标办法

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照一致 |
|  |  |  | 投标函电子签章 | 按照招标文件要求具有电子签章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合“招标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 符合“报价唯一”要求 |
| 2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 其它条款 | 符合第二章“投标人须知前附表”中投标人资格其它要求 |
|  |  |  | 开标后由采购人或代理机构对投标供应商进行资格审查，未通过资格审查，则不再进行下一步评审。 |  |
| 3 | 响应性评审 标准 |  | 投标报价 | 符合第二章“投标须知前附表”规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标须知前附表”规定 |
|  |  |  | 交货及安装期 | 符合第二章“投标须知前附表”规定 |
|  |  |  | 质量 | 符合第二章“投标须知前附表”规定 |
|  |  |  | 质保期 | 符合第二章“投标须知前附表”规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标须知前附表”规定 |
| 条款号 | 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| 4 | 分值构成（总分100分） |  |  | 投标报价：30分 技术部分：60分 综合部分：10分 |
| 条款号 |  | 评分标准 |  |  |

| 4.1 | 投标报价（30分） | 投标 报价 （30分) | 投标报价得分=(评标基准值／有效投标人的投标报价)×30； 注：1.投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。 2.评标基准值为所有投标人的最低有效投标报价，最低有效投标报价得满分30分。 3.根据政府采购相关政策，给予小型、微型企业产品价格20%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和参与评标。参与评标的小型（微型）企业产品投标报价=小型（微型）企业产品投标报价×（1-20%）； 残疾人福利性单位、监狱企业均视同小型、微型企业。 注：1）投标单位若为小型或微型企业，须提供中小企业声明函（格式见招标文件附件），并对其真实性负责； 2）投标单位若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见招标文件附件），并对其真实性负责； 3）投标单位若为监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 4）投标单位为小型或微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。 按照评标办法和标准产生的评标价仅限于评标的比较，不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。 4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在电子交易系统中要求该供应商在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | 技术部分 （60分） | 技术 参数 （30分) | 评标委员会根据供应商所投产品对照招标文件中技术指标参数的要求打分，全部满足或优于文件参数要求的得30分；每有一项不满足（负偏离）扣2分，超过5项不满足文件参数要求，技术部分分值为0。 注：评审专家在技术要求评审时应先核对投标人的技术偏离表，评审以投标人提供的技术白皮书或检测报告或注册证或注册登记表等经国家权威部门认定或具有法律效力的技术资料为依据，如无依据或依据不充分或出现弄虚作假行为的，该投标人的全部技术部分分值为零。 |
|  |  | 设备先 进性 （12分) | 评委依据供应商投报设备详细配置明细、技术参数的数值优于招标文件要求的程度进行逐一对比，并充分考虑其技术性能先进性、设备创新性、安全性、操作方便性、智能化水平、精确度、功能方面优于招标文件要求的程度进行综合评议： （1）所投产品技术性能先进、创新性及安全性高、操作方便、智能化水平强、精确度高、功能齐全的得12分； （2）所投产品技术性能较先进、创新性及安全性较高、操作较方便、智能化水平较强、精确度较高、功能较齐全的得9分； （3）所投产品技术性能先进性一般、创新性及安全性一般、操作方便性一般、智能化水平一般、精确度一般、功能一般得6分； （4）所投产品技术性能先进性一般、创新性及安全性差、操作方便性差、智能化水平差、精确度差、功能一般得3分。 |
|  |  | 质量保障措施 （6分) | - 评委依据供应商质量保障方案、质量保障制度、质量保障人员配备、质量保障设施设备配备等方面。 - （1）质量保障方案制定详实、周全，质量保障制度制定完善、科学合理、可操作性强，质量保障人员配备科学、分工明确、团队力量强，有专门的质量保障经费规划，质量保障设施设备配备齐全得6分； - （2）质量保障方案制定基本周全，质量保障制度制定基本完善、科学合理、可操作性较强，质量保障人员配备合理、分工明确、团队力量较强，有专门的质量保障经费规划，质量保障设施设备配备基本齐全得3分； （3）质量保障方案制定一般，质量保障制度制定一般，质量保障人员配备一般，有质量保障经费规划，有质量保障设施设备配备得1分。 |
|  |  | 安装调试方案 （6分) | 供应商结合采购需求，针对本项目的实际情况，根据安装环境要求与准备工作、安装防护措施与应急预案等方面提供详细科学的安装调试方案。 （1）安装调试方案内容详尽、完整可行，完全满足采购项目的需要，得6分； （2）安装调试方案内容基本完整、基本详尽，基本满足采购项目的需要，得3分； （3）安装调试方案不够完整，有很多地方需要进一步完善的，得1分。 |
|  |  | 人员培训方案 （6分) | 根据供应商提供的培训方案（内容包括但不限于培训内容、培训形式、培训计划和培训效果、培训师资力量等）进行综合评分： - （1）培训方案全面（涵盖上述全部内容，根据项目实际情况有新增加）、详尽，符合项目特点，针对性强，确保满足培训效果的得6分； - （2）培训方案基本全面、针对性一般，得3分； - （3）培训方案一般、针对性差得1分。 |
| 4.3 | 综合部分 （10分） | 质保期 （2分） | 质保期需满足招标文件要求，在此基础上再增加一年质保期的得2分。（须提供制造商或国内总代理商出具的承诺书，不提供者该项不得分） |
|  |  | 售后服务方案 （8分） | 根据各投标单位的售后服务体系、维修保养方案、现场服务措施、专业售后服务技术人员、设备质保期满后各投标人的实质性承诺和优惠条件等综合评定。 （1）内容合理、充实、全面，优于采购人需求且可行性强的得8分； （2）内容完整、不缺项，基本满足项目需求的得5分； （3）内容简单，可行性不强的得2分。 |
| 以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。 |  |  |  |
| 特别提醒： 1、评标专家在技术文件评审时应先核对投标人的技术偏离表，偏离内容是否与投标人所附注册证或注册登记表或技术白皮书或检验报告等经国家权威部门认定或具有法律效力的技术证明文件中的参数内容一致，不一致出现弄虚作假行为的，则该投标人的全部技术部分分值为零。 2、各投标人须仔细对照本文件技术部分要求填写技术偏离表，严禁虚假描述、虚假承诺，凡现场发现并核实属虚假承诺、虚假描述的该技术部分总得分按零分处理，公示期内拟中标公司如被举证虚假承诺、虚假描述的，经核证属实的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。涉及虚假承诺、虚假描述的投标人，将承担因此造成的一切责任及后果，包括但不仅限于赔偿所有经济损失、纳入黑名单三年内不得参与业主单位所有项目投标等后续处罚。 3、本项目所涉及到的各种证明材料须在投标文件中提供证明文件扫描件，因证明材料不清晰造成的后果，投标人自负。任何时候若发现弄虚作假者，将取消投标或中标资格并保留随时追究其相应经济和法律责任的权利。 4、相同品牌认定：本项目核心产品为彩色多普勒超声诊断仪。核心产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |

正文部分

- 评标办法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章2.1款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。国产产品与进口产品综合评分相等时，以国产产品优先。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。

#### 评审标准

###### 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

    - 分值构成与评分标准

###### 分值构成

- 报价部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 综合部分：见评标办法前附表。

###### 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

###### 评分标准

- 报价部分评分标准：见评标办法前附表；

- 技术部分评分标准：见评标办法前附表；

- 综合部分评分标准：见评标办法前附表；

#### 评标程序

###### 初步评审

    - 采购人代表或采购代理机构依据本章第2款规定的标准对供货商进行资格审查有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

评标委员会依据本章第1、3款投标文件进行形式性及响应性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

    - 供应商有以下情形之一的，其投标将被否决：

- 第二章“供应商须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

    - 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标将被否决。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

    - 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

    - 需要供应商提供的服务和专用工具、备品、配件所需的费用，如果是另外单独报价的话，评分时应计入投标报价。

###### 详细评审

    - 评标委员会按本章第 4 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分A；

- 按本章规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按本章规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C；

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 供应商得分=A+B+C。

    - 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应   的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应  商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

###### 投标文件的澄清和补正

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的  内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄  清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

###### 评标结果

    - 根据有效供应商综合得分从高至低依次排列，推荐 3 名中标候选人。当综合得分相同时，则以技术标评分高者排名在前，若技术标评分又相同时，则由评标委员会以记名投票的方法表决确定中标候选人顺序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告

## 第四章 合同条款及格式

#### （本合同条款仅作参考，以实际签订为准）

购销合同

甲方(买方):

乙方(卖方):

为保护甲乙双方的合法权益，甲方通过招标，选定乙方为供货商，根据《民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，自愿签订本合同。

一、产品名称、品牌、规格型号、单位、数量及价格清单:

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 付款方式:

在合同签订后付合同总价的35%，设备全部安装调试、培训、验收合格后付至合同总价的95%，剩余5%待我院四级电子病历评审通过后付清。（实际支付进度以财务支付凭证为准）

三、质量要求、技术标准：

乙方所供产品必须为原装全新且为最新型号最新版本机型，并符合生产厂家及国家规定或行业技术规范标准，质量要求合格，以上约定同时为产品的验收标准。

- 四、交货期:

- 合同签订后    日历天（乙方对于因天气、自然灾害、疫情、国家和当地政府重大事项等超出其合理控制范围的因素所引起的延迟交货，在告知并经甲方同意后乙方可适当顺延交货期）。

- 交货及安装地点:

- 叶县中医院指定地点。

- 包装:

- 按生产厂家标准包装货物。

- 运输和保险:

- 由乙方负责运输及途中保险。

- 风险承担:

- 设备的毁损、灭失等风险从设备安装完成并验收后转移给甲方。

九、安装与验收:

9.1合同签订后，甲方应做好场地及环境条件等安装前的准备工作。设备到货后甲方应按运输清单清点设备数量并查看包装是否完好，如有设备数量短缺或外包装严重破损及拆封等情况，甲方应拒收并及时通知乙方。在生产厂家安装工程师到达安装现场前，甲方应妥善放置和保管设备，不得擅自打开设备外包装。

9.2设备的安装由生产厂家委派工程师进行，安装调试并正常运行后由甲、乙双方代表签字验收。

9.3设备到货安装时，乙方必须向甲方免费提供中文说明书、使用手册及维修手册，对甲方使用者及管理者提供全面的技术培训。

十、货物保修&售后服务:

10.1本设备免费整机全保修    年(含主机、配件、工时费等一切费用)，自安装调试并经过验收之日算起。

10.2保修期间内乙方承若发生故障后1小时响应、24小时内维保人员到位、48小时内备件到位。

- 违约责任:

- 合同签订后，双方须严格履行。在合同履行中，若甲方严重拖欠设备款，甲方需向乙方支付设备款的2%作为违约金。乙方如延迟交货或不及时维保造成业务无法开展也视为违约，乙方需向甲方支付设备款的2%作为违约金而且甲方有权终止履行合同且不构成违约。

- 争议的解决:

- 由本合同引起的争议，双方应协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、本合同项下的各条款，已经双方充分的理解并确认。

十四、本合同的附件，作为合同正式文本，具有同等效力。

十五、本合同正本一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

甲方(盖章）：                        乙方(盖章):

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人:                         委托代理人:

签约日期:

五、技术参数及要求

一、采购内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 套 | 1 |
| 2 | 自动血液细菌培养仪 | 套 | 1 |
| 3 | 细菌鉴定药敏分析仪 | 套 | 1 |
| 4 | 心电信息网络管理系统 | 套 | 1 |
| 5 | 十八导心电工作站 | 台 | 24 |
| 6 | 十八导心电图机 | 台 | 2 |
| 7 | 移动动态心电图工作站 | 台 | 4 |
| 8 | 动态心电图系统 | 台 | 2 |
| 9 | 动态血压监测仪 | 台 | 4 |

- 详细技术参数：

| - 序号 | - 名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | - 1.要求最新版本及最新机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。 - 2.主机成像系统 - 2.1高分辨率液晶显示器≥23英寸，分辨率1920×1080，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 - 2.2操作面板具备液晶触摸屏≥13英寸，触摸屏可独立调节角度≥40度。 - 2.3触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。 - 2.4控制面板全空间调节，可旋转升降。旋转角度 ≥160度，上下移动≥20cm。 - 2.5控制面板上可自定义按键≥8个（含小键盘）。 - 2.6内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟。 - 2.7探头接口≥5个，全激活、相互通用。 - 2.8无需开机，即可在控制面板上显示电池的剩余电量（提供图片证明）。 - 2.9数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit。 - 2.10解剖M型技术,可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。 - 2.11斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持。 - 2.12一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度。 - 2.13自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。 - 2.14穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度。 - 2.15自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。 - 2.16支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释。 - 2.17支持超声远程会诊系统。 - 3.测量/分析和报告 - 3.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量。 - 3.2全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等。 - 3.3自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标。 - 3.4自动NT测量。 - 3.5血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项。 - 3.6支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。 - 3.7支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 - 3.8IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析。 - 3.9自动盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数。可对肛提肌裂孔进行全自动描迹和自动测量，自动识别“开-闭-闭”切面。 - 3.10心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。 - 3.11小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。 - 4、电影回放和数据存储 - 4.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能。 - 4.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键。 - 4.3原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，≥30项参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像。 - 4.4硬盘：≥1T硬盘, SSD固态硬盘≥128G。 - 4.5支持多设备图像对比功能， 可导入MRI,CT等影像学图片，与实时超声图片进行对比显示。 - 4.6支持一键传输图片到智能手机终端或PC端。 - 5、二维灰阶模式 - 5.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit。 - 5.2复合成像技术：采用≥9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像。 - 5.3组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真。 - 5.4声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示。 - 5.5最大显示深度:≥38cm。 - 5.6TGC:≥8段，LGC:≥6段。 - 5.7最大帧率:≥1000帧/秒。 - 5.8成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 扫描角度90度，帧率≥50帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大， 帧率≥20帧/秒。 - 6、彩色多普勒成像 - 6.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。 - 6.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW。 - 6.3取样框偏转:≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节。 - 6.4速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度。 - 6.5成像速度：相控阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时,帧率≥9帧/秒；凸阵探头,彩色取样框全视野，18CM深度时,帧率≥5帧/秒。 - 7、频谱多普勒模式 - 7.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒。 - 7.2最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）。 - 7.3最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）。 - 7.4支持频谱自动测量。 - 8、探头规格 - 8.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段。 - 8.2扫描频率：单晶凸阵探头：带宽:1.5-6.0MHz，角度≥70°； 单晶相控阵探头：带宽：1.5-4.5，角度≥90°；线阵探头：带宽:3-13MHz。 - 8.3穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能。 - 9、剪切波弹性成像 - 9.1支持探头：凸阵探头，线阵探头。 - 9.2支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像。 - 9.3实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。 - 9.4实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。 - 9.5同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。 - 9.6支持肿块周边组织定量分析功能。 - 10、造影成像及定量分析功能 - 10.1支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头。 - 10.2支持微血管造影增强功能。 - 10.3双计时器。 - 10.4支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储。 - 10.5具备混合模式。 - 10.6支持造影图像和组织图像位置互换。 - 10.7造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。 - 11、TDI组织多普勒成像 - 11.1TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图。 - 11.2TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图。 |
| - 2 | 自动血液细菌培养仪 | - 1、标本位：≥120个。 - 2、标本采集：负压定量采血。 - 3、培养方式：摇摆震动培养。 - 4、检验原理：光学检测+瓶底显色，两种技术同时使用。 - 5、检测方法：采用4组光源，同时对感受器进行信号采集，提高准确率，缩短报阳时间。 - 6、检测时间：每隔十分钟仪器自动对每份标本检测一次并记录，同时形成曲线。 - 7、阳性报警时间：90%以上的阳性标本可在24小时内报警，支持标本延迟上机。 - 8、培养瓶种类：培养瓶种类齐全，标准培养瓶、成人抗生素中和培养瓶、儿童抗生素中和培养瓶、厌氧抗生素中和培养瓶等，适合各种细菌生长；并可定制各种特殊细菌的选择性培养瓶。 - 9、培养瓶材料：聚酯材料。 - 10、中和抗生素方式：采用多种规格树脂吸附残留抗生素；同时能吸附抑菌因子和免疫因子。 - 11、使用条形码：采用可撕贴的双条形码置瓶、取瓶、数据查询。 - 12、标本信息：可提供病人资料录入、生长过程曲线等相关信息海量储存、并随时提供查询和统计。 - 13、操作界面：仪器具有电脑界面瓶位图形化显示，和培养过程曲线显示。 - 14、培养条件设置：预制的培养时间可随时修改设置。 - 15、报警机制：完善的报警处理机制、阴阳性状态指示、错误操作提示，错瓶位提示。 - 16、仪器自动校正：仪器培养检测位有自我检测和校正功能，自我完成质量控制。 |
| - 3 | 细菌鉴定药敏分析仪 | 1. 功能用途 用于临床各类感染性标本中细菌、真菌的鉴定和药敏试验。 2. 技术规格 2.1 检测原理：采用比色和比浊的检测技术分析细菌生理生化反应及抗生素的最低抑菌浓度。采用光电逐孔检测，光纤光源透射技术，孔与孔之间相互无干扰，不需要人工复核。 2.2 细菌鉴定：可鉴定肠杆菌、非发酵阴性杆菌、葡萄球菌、肠球菌、链球菌、卡他莫拉、弧菌等，满足临床需求。 2.3 细菌药敏：可进行肠杆菌、非发酵阴性杆菌、弧菌、葡萄球菌、链球菌、肠球菌、嗜血杆菌的药敏检测，每张测试卡含有25-30种抗生素和测试。可检测并报告ESBL、MRSA、VRE、碳青霉烯类耐药、红霉素诱导克林霉素耐药、高水平庆大霉素和高水平链霉素等耐药表型或机制。 2.4 具有真菌药敏检测板，含有卡泊芬净、米卡芬净、两性霉素B、5-FC、伏立康唑、氟康唑、伊曲康唑7种抗真菌药。 2.5提供客户定制药敏板，可按客户需求配比抗生素组合，用于科研等目的。 3．检测试剂 3.1 提供鉴定药敏复合板，也可提供鉴定药敏单一测试版，都具有注册证。 3.2 同时支持仪器自动读取和人工判读，方便报告结果。 3.3 检测板为24孔和96孔板配套有试剂盒盖，加入菌液后盖住盒盖，确保实验室生物安全和样本安全。 4、仪器设备、软件及报告系统 4.1仪器采用4波长光学读数系统进行光电逐孔检测，判断生化反应孔颜色变化及同化反应、药敏测试的浊度变化。 4.2系统提供立即读板功能，方便用户选择，加快检测速度。 4.3采用电子比浊仪标准化制备菌悬液。 4.4全中文操作软件，触摸屏设置，无线键盘，无线鼠标，提供LIS或HIS系统的接口。 4.5具有开放式的三级专家系统，遵循CLSI、EUCAST等标准，提出建议及修改。 4.6流行病学统计，包括细菌分布、检出率、敏感率、科室工作量等统计分析报告，并可到导出EXCEL进行后期处理。 4.7数据可导出支持WHONET软件统计，可上传至CARSS网完成耐药数据上报。 4.8具有院感模块，可以输入手卫生、空气培养、物表等院感微生物培养报告，用户可设定此报告是否发送至LIS系统。 4.9根据CLSI标准规定，按A、B、C、O、U、I分组报告药物S/I/R结果，并报告MIC值，也可自由选择报告。 |
| - 4 | 心电信息网络管理系统 | 1、心电信息网络管理系统功能要求 系统支持全院各科室和分院及区域内医联体各单位心电图机、动态心电图、动态血压等电生理设备以网络方式连接组成整体，将心电数据，血压数据统一存储和管理，并实现心电图检查中的登记、检查、诊断、报告、浏览、查询统计、管理等环节的数字化、自动化、智能化和规范化。减少管理漏洞，实现团队医疗，提高工作效率。 - 1.1系统支持“采”、“诊”分离模式，根据实际业务需求分配独立医生工作站，可满足心电和血压采集、诊断、报告查阅、数据分析及业务管理等需求。 - 1.2产品通过NMPA认证，取得了《医疗器械注册证》。通过了ISO13485和ISO9001质量管理体系认证。 - 1.3产品拥有自主知识产权，取得了《计算机软件著作权登记证书》。 - 1.4系统软件采用C/S和B/S架构搭建系统，交互性强、利于处理大量数据。 - 1.5系统软件提供了更安全的存取模式，对信息安全的控制能力很强，在客户端与服务端通讯的时候，数据都可以经过加密并通过权限验证后传输。 - 1.6系统软件操作界面可以多形式多样化，可以充分满足客户自身的个性化要求。 - 1.7系统由客户端系统、服务端配置程序构成，具有数据管理、接收（数据上传和下载）、查看、统计功能。 - 1.8客户端均持数据采集、分析、打印、统计功能，功能配置由账号权限确定。 - 1.9系统支持客户端离线操作，即客户端连接不上服务器的情况下，客户端可以独立完成新建病人，数据采集、分析、诊断等功能。 - 1.10系统支持教学病例收藏功能。 - 1.11系统支持分级诊断、审核、会诊功能。 - 1.12支持与HIS、 PACS、体检系统、电子病历的交互：可实现从HIS、PACS、体检系统内获取病人的基本信息，同时当诊断医生完成报告诊断后，HIS、PACS、体检系统、电子病历能够从数据管理系统获取诊断信息（文本信息）和报告（包含相关波形）。 - 1.13系统可以根据权限分配，将系统划分为预约工作站（负责登记病人信息）、采集工作站（负责采集静态心电数据、接收holter数据、动态血压数据）、诊断工作站（负责对心电或血压数据进行分析诊断，得出报告和结论等）。 - 1.14系统软件支持FDA-XML标准文件接入，支持符合接口规范的第三方设备接入。 - 1.15系统支持同品牌静态心电图、动态心电图（含实时动态心电）接入，同时支持其他设备的扩展接入，如动态血压（含实时动态血压）等。 - 1.16大数据监控平台：系统支持区域内所有数据的实时监测，包括区域内当前检查数据，数据变化情况，数据状态，整体服务数据，危急、阳性可疑、正常数据统计，以便诊断中心全面把控数据质量和服务时效。 2、客户端功能 - 2.1具有病人预约功能，支持预约后自动打印回执单。 - 2.2病人信息项目可自由设置，并包含自定义项。 - 2.3数据传输模式支持Ftp和Http。 - 2.4报告设置：支持自定义报告名称和备注信息，支持PDF格式报告传输和导出，支持JPG+xml，PDF+xml格式输出。 - 2.5文件处理：支持上传前预览，上传后自动删除，自动下载，打印后自动删除等文件处理功能。 - 2.6支持电子签名功能。 - 2.7病例检索功能：支持病人姓名、ID、检查科室、病例状态、检查时间等条件检索。 - 2.8新建病人，输入的文本框支持记忆功能，方便医生快速录入病人信息。 - 2.9新建病人页面，支持病人信息动态配置，方便医生，根据自己的需要，配置新建病人信息。 - 2.10新病历到达声音提醒功能。当客户端采集的病历发送过来时，心电医生工作站自动发出声音，提示有新病例到达。 - 2.11系统支持医生在线即时信息交流。 - 2.12具备危急值预警处理流程和机制，危急报告弹窗推送至采集端，可查看危急值推送后的响应处理措施，危急值列表可查看危急值病例处理情况记录。 - 2.13同时支持window、安卓系统、鸿蒙系统安装客户端。 - 2.14支持病例质检功能。【提供产品功能截图】。 - 2.15客户端支持身份证与条形码提取信息。【提供产品功能截图】。 3、软件分析功能 3.1静态心电 - 3.1.1支持 9/12/15/18 导联数据分析。 - 3.1.2支持电轴计算方法：振幅法、面积法。 - 3.1.3支持灵敏度、纸速、波形格式的选择。 - 3.1.4支持单导联和全导联平均模板功能。 - 3.1.5支持4个历史数据对比。 - 3.1.6支持导联纠错，软件修正，无需重采。 - 3.1.7具备电子尺工具，支持时限、电压及间期值电子测量。 - 3.1.8支持高频滤波、低频滤波、工频滤波调整。 - 3.1.9支持胸导联、肢体导联、全导联报告模式。 - 3.1.10支持药物试验、梯形图技术。【提供产品功能截图】 - 3.1.11标配高级功能：QT离散度功能、高频心电功能、心电向量功能（含时间向量）、心室晚电位、频谱心电功能。【提供产品功能截图】 - 3.1.12软件能够直接显示心电采集设备上传的自动分析结论，并提供编辑修改功能。 - 3.1.13医生报告系统具有自动分析、自动测量给出诊断提示或结果的功能，具有诊断模版和可自定义的诊断模板，以辅助医生快速诊断心电图。 3.2动态心电 - 3.2.1 单导、3导、12导联心电图同步显示和分析。 - 3.2.2支持单导联动态心电记录仪数据的导入管理与分析。 - 3.2.3软件具有模版分析（含模板叠加与分拆功能），房颤分析，散点图，ST分析、直方图、瀑布图等分析工具。 - 3.2.4软件提供心率变异性(HRV)（包括时域，频域分析和LORENZ散点图分析）、心率震荡（自动计算TO、TS值）、心向量、T波电交替、睡眠分析、SAEG、频谱心电等分析功能，满足临床科研项目需求。 3.3 动态血压 - 3.3.1血压数据可自动/手动剔除无效数据，同时误操作剔除的数据可以进行还原。 - 3.3.2可生成数据汇总报告（全天分析、日间分析、夜间分析、血压变异系数、夜间血压下降率、血压晨峰值）、趋势图、柱状图、饼图、数据列表等。 3.4 实时监护预警平台 3.4.1可查看所有实时动态心电和实时动态血压用户的数据，并可回顾所有历史数据。 3.4.2支持实时动态数据异常预警，支持报警片段图查看及打印。 3.5 WEB 浏览模块 3.5.1浏览器直接登录访问。 - 3.5.2提供心电和血压数据采集、分析、报告预览功能。 |
| - 5 | 十八导心电工作站 | - 1.支持同步9/12/15/18导联同步采集、传输、分析。 - 2.标配平板电脑推车、支持与鸿蒙系统/windows/安卓系统连接，实时查看心电波形。 - 3.采样率：≥15000Hz。 - 4.频响范围：0.01～290Hz。 - 5.噪声电频：≤10μV（P-P）。 - 6.记录增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、40mm/mV、10/5mm/mV、AGC ±5%。 - 7.记录速度：2.5mm/s、5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s（±3%）。 - 8.测量参数：自动分析心率、RR 间期、QRS 间期、QT/QTC 间期、P/QRS/T 电轴、RV5/SV1、RV5+SV1、RV6/SV2、P 波时限等心电参数。 - 9.具备基线漂移滤波、低通滤波。 - 10.基线漂移滤波：0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz(-3dB)。 - 11.低通滤波：25Hz/35Hz/45Hz/75Hz/100Hz/150Hz/270Hz/300Hz。 - 12.支持采集设备一键采集功能。 - 13.设备小巧,重量≤230g。 - 14.高精度电子尺，支持测量点的调整与再分析功能。 - 15.完善的心电图数据管理与后处理功能。 - 16.支持左右手接反纠错功能。 - 17.多种高级功能：心率变异性分析、向量心电图、心室晚电位分析。 |
| - 6 | 十八导心电图机 | - 1.支持同步9/12/15/18导联自动采集、自动测量和分析及打印。 - 2.彩色TFT屏显示≥10英寸，标配触摸屏。 - 3.采样率：≥14000Hz。 - 4.A/D转换精度:24位。 - 5.频响范围：0.01～280Hz、共模抑制比≥110dB。 - 6.支持自动、手动、节律、向量&心室晚电位、药物试验、心率变异多种工作模式。 - 7.记录增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、40mm/mV、10/5mm/mV、20/10mm/mV、AGC ±5%。 - 8.记录速度：5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s（±3%）。 - 9.抗干扰滤波：【提供产品功能截图证明】 - 交流滤波器：50Hz / 60Hz (-20dB)； - 基线漂移滤波器:0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz； - 肌电滤波器: 25Hz / 35Hz / 45Hz /关闭； - 低通滤波器: 300Hz/270Hz/150Hz/100Hz/75Hz。 - 10.支持有线、内置5G/2.4G WIFI通讯，传输数据。 - 11.支持PDF、FDA-XML、DICOM、PDF-DCM、JPEG-DCM、BMP、SCP、JPG、TIFF等标准协议文件的输出。【提供产品功能截图证明】 - 12.信息录入：支持一维/二维条码扫描仪、支持身份证读卡器、支持外接标准键盘、支持外接鼠标。 - 13.外接显示：支持VGA外接显示。 - 14.存储：支持SD卡、U盘存储，主机内部存储不小于950例病例。【提供产品检测报告证明】 - 15.输入方式：浮地，除颤保护，起博脉冲抑制。 - 16.报告打印：标配内置热敏纸打印机，295mm*210mm标准A4大小热敏打印纸。 - 17.外置采集盒，减少机器内部对采集信号的干扰。【提供产品图片证明】 - 18.数据上传支持ftp、http、SFTP、选配Dicomworklist等四种数据传输方式。【提供产品功能截图证明】 - 19.支持与心电信息网络管理系统的双向通讯功能，包括预约获取、记录上传、报告下载等，实现心电图远程诊断。 - 20.电源:支持交流和直流两种方式，内置锂电池。 |
| - 7 | 移动动态心电图工作站 | - 1.导联：标准12导联记录模式。 - 2.采样频率：双频率值可调，满足临床不同场景应用需求（提供产品调节界面图片证明）。 - 3.记录器的共模抑制比：≥80dB（提供检测报告相关页证明）。 - 4.屏幕：具备液晶显示屏，可预览心电图波形。 - 5.存储：通用型SD闪存卡存储，容量≥8GB，存储时间≥24*7小时。 - 6.数据保护功能：对未分析的数据具有数据保护，防止错误删除病人数据功能。 - 7.记录器预留独立起搏检测通道，实现硬件标记起搏工作信号。 - 8.记录器采用7号电池供电，支持数据线和USB读卡器两种数据传输模式。 - 9.自检功能：自动检测电池电量、导联线连接、闪存卡状态并在屏幕上显示提醒，对影响正常工作的状态进行报警，保证记录数据的完整性。 - 10.重量≤55g ，设备尺寸：长*宽*高不大于70*60*20mm。 |
| - 8 | 动态心电图系统 | - 1.导联：使用10电极导联线，标准12导联采集。【提供证明文件】 - 2.屏幕：LCD液晶显示屏，可预览心电图波形，导联脱落、电池电量等。 - 3.预留独立起搏检测通道，实现硬件标记起搏工作信号。【提供产品注册证明文件】 - 4.采样频率：≥8000Hz。 - 5.A/D转换位数：支持24位。 - 6.电池：采用可充电锂电池供电。支持≥72小时心电数据连续监测,更换电池时无需任意按键和软件操作，可继续监护，方便进行多天的连续监测。 - 7.共模抑制比≥105dB。【提供产品注册检验报告证明】 - 8.支持4G传输功能，12导联心电数据通过4G数字通讯方式传输到软件系统，完成波形数据24小时实时传输显示、回顾、打印。 - 9.设备支持预登记模式，支持有线和无线远程登记两种方式。 - 10.具有该产品电信设备进网许可证，有效保障数据通讯安全。【提供证书扫描件及官网查询证明】 - 11.具有该产品无线电发射设备型号核准证。【提供证书扫描件及官网查询证明】 - 12.防止设备误操作：为防使用过程中误操作，造成设备无法正常工作，设备无需开关机键，功能按键≤3个。【提供设备图片证明】 - 13.防止患者连续长时程戴机时皮肤出现异常不适，该设备具备多种采集方式。【提供证明文件】 分析软件功能： - 14.软件支持单导、3导、12导联心电图同步显示和分析。【提供软件功能证明】 - 15.支持起搏分析。 - 16.软件支持模板分析（具有模板叠加与分拆反混淆功能）、散点图分析（支持时间散点图、lorenz散点图、差值散点图功能）、房颤房扑分析（支持R-R 趋势图和lorenz散点图同屏显示）、ST分析和T波趋势分析等。 - 17.软件提供心率变异性(HRV)（包括时域，频域分析和LORENZ散点图分析）、心率震荡（自动计算TO、TS值）、心向量、T波电交替、睡眠分析、心室晚电位、频谱心电等分析功能，满足临床科研项目需求。【提供软件功能证明】 - 18.瀑布图功能：支持瀑布图功能，支持瀑布图颜色深浅调节，图形可拉伸和压缩，瀑布图与PR趋势图一键切换。 - 19.提供多种报告内容可选，具有报告预览功能，支持用户自定义诊断结论。 |
| - 9 | 动态血压监测仪 | - 1.测量方法：示波法。 - 2.心率：范围40bpm～240bpm；精度±2bpm或±2%取大者。 - 3.压力范围：0mmHg（0.0kPa）～300mmHg（40.0kPa）；精度: ±3mmHg（±0.4kPa）。 - 4.血压：收缩压：40mmHg（5.3kPa）～255mmHg（34.0kPa）。 - 5.舒张压：10mmHg（1.3kPa）～195mmHg（26.0kPa）。 - 6.示值重复性：不大于5mmHg(0.7kPa)。 - 7.过压保护：≤300mmHg(40.0kPa)。 - 8.结构：无气管一体式设计。 - 9.支持4G网络信号实时传输数据。 - 10.监测仪屏幕可显示音量、心动图标、血压单位、音量、压力值、收缩压、舒张压和脉率数值等信息。 - 11.支持长时动态测量,科学测量间隔设定，可灵活调整。 - 12.单机存储≥999组测量值。 - 13.配置液晶显示屏，可显示电量强弱。 - 14.具备补测功能。 |

- 三、要求：

- 1.投标单位所投产品必须为全新产品，最新型号最新版，否则取消中标资格，并承担由此造成的相关费用，给招标人造成损失的应赔偿招标人的损失。

- 2.所上系统应满足国家电子病历应用水平分级评价标准中四级电子病历的要求，确保不能因为软件系统功能或者接口等问题影响电子病历评审工作，否则应承担相应责任。

- 3.软硬件系统能与院内HIS、电子病历等系统对接，且接口对接流畅稳定，满足临床工作需求。

- 4.我院电子病历应用水平升级建设工作中涉及该系统内容的，软件方应全力配合和协助医院开展此项工作。

- 5.如有需要在保障数据安全的基础上实现远程诊断功能（心电系统）。

- 6.质保期内所有维保及配件更换等一切服务均免费提供。

- 7.以上系统涉及的患者信息及诊疗数据需签订保密协议，确保数据安全。

- 第六章	投标文件格式

叶县中医院设备采购项目（3批）项目

投 标 文 件

采购编号：

供  应  商：                  （电子签章）

法定代表人：                （电子签章）日    期：     年    月    日

目	录

- 一、投标函

- 二、开标一览表

- 三、法定代表人身份证明及授权委托书

- 四、投标分项报价表

- 五、技术参数偏离表

- 六、资格审查资料

- 七、产品技术证明文件

- 八、服务方案

- 九、其它资料

一、投标函

致：            （采购人）

我们收到了你们关于 	（项目名称）     的招标文件，经正式授权 	（授权代表全名）  签字代理并代表投标人    （投标单位名称）负责本次投标活动及处理相关事宜。

据此函，签字人宣布同意如下：

- 愿意按照招标文件中的条款和要求，所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总报价 	（大写）  人民币， 	（小写）  元人民币，交货及安装期：签订合同后     日历天内供货、安装、调试完毕，质保期：    年（自安装调试培训验收合格后算起）。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

- 我方同意提供按照贵单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并愿承担因材料不实而致的一切后果；完全理解贵单位不一定接受最低价的投标或收到的任何投标；

- 如果我方中标，愿按照规定向招标代理机构支付招标代理服务费。

- 5、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

供应商：                     （电子签章）

法定代表人或其授权代理人：                （电子签章）

日  期：      年    月    日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价（元） | （大写）： |
|  | （小写）： |
| 交货及安装期 |  |
| 质量 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他需要说明的： |  |

注：1、投标报价必须是设备安装到位并交付使用前所有费用的总和。

2、本表只填报总价，各有关分项报价在报价明细表中进行详细填写。

供应商：               （电子签章）

法定代表人或其授权代理人：             （电子签章）

日  期：      年    月    日

三、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件或图片

供应商：                  （电子签章）

日      期：       年    月    日

（二）授权委托书

本人         （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人，现委托______________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改______________________（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____________________

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件或图片

供应商：                      （电子签章）

法定代表人：                    （电子签章）

日  期：_____年_____月_____日

- 投标报价明细表

（一）报价明细表

- 项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 型号 | 生产厂家 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表报价合计 |  | 大写: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商必须严格按照此表格内容对所投设备的品牌、规格型号、单价、合价等全部内容逐项填报；如不按照此表格格式、内容逐项填报的，视为不响应招标文件形式评审要求，不再进入下一步评审。

2.“本表报价合计”为各分项报价金额之和，且须与投标函中的投标总报价一致。

供应商：               （电子签章）

法定代表人或其授权代理人：               （电子签章）

日  期：         年      月     日

（二）常用耗材及易损件明细表

| 序号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 注册证 产品名称 | 商品名 | 型号 | 售价 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                    （电子签章）

法定代表人或其授权代理人：              （电子签章）

日  期：       年    月      日

五、技术参数偏离表

| 序号 | 招标文件技术 参数配置性能 | 投标技术参数配置性能 | 偏离说明 | 证明材料 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |  |  |

- 项目名称：

- 注：1.表中“招标技术参数配置性能”一栏需严格按技术参数要求中的顺序及内容逐项填写。

- 2.偏离说明：投标设备符合招标文件要求此项目填写“无偏离”，优于招标文件要求此项填写“正偏离”不能满足招标文件要求此项填写“负偏离”。

- 3.证明材料一栏中需列明该条技术参数在技术白皮书或检测报告或注册证或注册登记表等经国家权威部门认定或具有法律效力的技术资料相对应的相关证明资料序列号（所在页或证明资料条序号），否则按照该条不符合招标技术参数要求处理，扣除相应分值。

供应商：               （电子签章）

法定代表人或其授权代理人：               （电子签章）

日  期：         年      月     日

六、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会代码 |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

供应商：               （电子签章）

法定代表人或其授权代理人：               （电子签章）

日  期：         年      月     日

（二）资格审查资料

（附“投标人须知前附表第10项投标人资格要求”中的全部格审查资料，并保证资料的真实性。）

七、产品技术证明文件

八、服务方案

格式自拟

九、其它资料

- 附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）_的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子印章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子印章）：

日  期：        年       月       日

- 附件3：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 附件4：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- 附件5 全流程电子化交易注意事项

全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是供应商（以下简称“供应商”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳（本项目不适用）

1、递交形式: 供应商的投标保证金必须通过供应商基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易供应商或供应商诚信库中的账户）。

2、供应商缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、供应商在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、供应商应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因供应商操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由供应商自行承担后果。

5、未中标供应商的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给供应商。

（二）电子化投标文件的签章

1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。

注：（1）供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

说明：上述内容如有与《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统不一致的以最新电子化交易程序为准。