- 第五章   采购内容及技术要求

| 序号 | 名称 |  | 参数及规格 |  | 单位 |  |  | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工气候箱 |  | 1、容积不小于400L；全不锈钢外壳，镜面不锈钢内胆，层面可调，超声波加湿器，脚轮设计，整体发泡，保温性好，进口压缩机； 2、控温范围0-50℃；温度波动：≤±0.5℃；控湿范围50-95%RH；湿度精度±7RH；（提供具有CNAS标识的产品检测报告复印件加盖制造厂商公章。） 3、紫外线灭菌；LED植物生长灯光照强度范围0-12000LX； 4、应可以设置 0-99个时段随意自动转换功能，光照强度通过调节 LED 灯带电压实现 10级可调。（提供具有CNAS标识的产品检测报告复印件加盖制造厂商公章。） ▲为了保证产品质量和售后服务，该设备提供产品制造厂家出具针对本项目的售后服务承诺书。 |  | 台 |  |  | 1 | 核心仪器 |  |
| 1 | 人工气候箱 |  | 1、容积不小于400L；全不锈钢外壳，镜面不锈钢内胆，层面可调，超声波加湿器，脚轮设计，整体发泡，保温性好，进口压缩机； 2、控温范围0-50℃；温度波动：≤±0.5℃；控湿范围50-95%RH；湿度精度±7RH；（提供具有CNAS标识的产品检测报告复印件加盖制造厂商公章。） 3、紫外线灭菌；LED植物生长灯光照强度范围0-12000LX； 4、应可以设置 0-99个时段随意自动转换功能，光照强度通过调节 LED 灯带电压实现 10级可调。（提供具有CNAS标识的产品检测报告复印件加盖制造厂商公章。） ▲为了保证产品质量和售后服务，该设备提供产品制造厂家出具针对本项目的售后服务承诺书。 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 光照培养箱 |  | 1、容积不小于280L；控温范围： 0-50℃；温度波动度：<±1.0℃；最强光照32000LuX;液晶仪表,LED植物生长灯 进口压缩机;纯铜管高效翅片蒸发器;纯铜管高效翅片冷凝器;环保制冷剂;304不锈钢内胆，超温报警和超温保护；漏电保护、接地保护； 仪器物联云管理系统： ▲为了保证产品质量和售后服务，该设备提供产品制造厂家出具针对本项目的售后服务承诺书。 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 生化培养箱 |  | 容积250L-300L；镜面不锈钢内胆；搁板间距可调；箱体保温层采用整体发泡工艺，控温范围： 0-60℃；微电脑PID温度控制器；温度波动度：±0.5℃；温度均匀度±1℃（测试点为25℃）；一键自动校准；稳定时间（s）：3s；进口压缩机，采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗；设有独立限温报警系统， 液晶屏幕显示；电源AC220V 50HZ，输入功率≤600W，定时范围0-9999min,满足细菌、霉菌、微生物的培养需求。 ▲为了保证产品质量和售后服务，该设备提供产品制造厂家出具针对本项目的售后服务承诺书。 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 万分之一天平 |  | 1、量程范围：0-210g；实际分度值d：0.1mg；重复性误差：±0.1mg；线性误差：±0.2mg；全铝合金机身与底座，304不锈钢秤量盘与防风圈设计，高清VA液晶显示屏与触摸感应式按键，高稳定电磁力传感器，稳定时间(典型)(s)：≤3，称量盘规格(mm)：Φ90； 2、全自动智能内部校准功能；可对内置砝码值进行修正；实时温度补偿功能；七级防震滤波可调功能；称重稳定时间可调功能；具有克、毫克、盎司等20多种可屏蔽单位； 3、开关机自动锁定当前模式；内置日期、时间、温度显示可调功能； 4、称量应用模式：百分比称重功能、密度称量直读功能、动物称量功能、设定物体称量计数功能、上下限检重功能、峰值保持功能、累计功能； ▲为了保证产品质量和售后服务，该设备提供产品制造厂家出具针对本项目的售后服务承诺书。 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 智能样品研磨仪 |  | 1、时间设定:0-9999(秒)，均质速度：10—70 HZ/秒； 2、采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性。（需提供具有CNAS检测机构资质标识的检验报告加盖制造商公章） 3、噪音等级： <65db；均可支持湿磨、干磨、低温研磨，支持直接将离心管置于适配器内，支持离心管直接预冷冻；最终出料粒度约5µm；研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径： 0.1-30mm；具有开盖保护，紧急制动功能。电源220v/50Hz；上下垂直的运动及研磨珠运动方式，研磨过程全封闭，样品之间独立运动，避免交叉污染； 4、采用脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定；需出具制造商佐证文件。 5、基本配置：主机一台；2ml适配器1套，2ml制冷适配器1套；5号研磨珠一瓶，3号研磨珠一瓶；研磨管一袋；研磨管开盖工具一把。 ▲为了保证产品质量和售后服务，该设备提供产品制造厂家出具针对本项目的售后服务承诺书。 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 三恒通用多用途电泳仪 |  | 1、电泳仪：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调），并联输出4组；输出指标：10-600V、1-500mA、1-300W；3.分辨率：电压1V，电流1mA，电功率1W；定时范围：1分钟~99 小时59分钟；自动关断功能； 2、配套电泳槽：凝胶面积：（L×W）：186×95mm；1.0mm25齿加样梳2把，1.0mm40齿加样梳2把，1.0mm52齿加样梳2把，缓冲液总容量：2200ml；凹形玻璃板4块，电泳导线4付。 ▲为了保证产品质量和售后服务，该设备提供产品制造厂家出具针对本项目的售后服务承诺书。 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 全自动数码凝胶成像系统 |  | 1、机箱采用PC/ABS材质注塑而成，全金属构架；适配电源：220V/50HZ；1000M高分辨率低照度数码摄像机；感光效率: High QE>70%；摄像头分辨率≥130万像素，曝光时间1ms-10000ms；像素密度：16 bit (0-65535色)；有效像素≥1240*1000；1/2高通透电动镜头，可通过机箱面板和电脑进行变焦、聚焦、光圈、白光、紫外灯的自动控制；动态范围≥3个数量级；拍摄面积: 紫外：≥20×20cm，开门式抽屉灯管无影低背景样品台，白光：≥20×20cm LED冷光带刻度折叠式样品台，折叠于机器内部；可通过机箱上的防紫外观察窗进行实验结果观察和割胶操作； 透射紫外，透射白光，反射白光，激发光源: 透射302nm，白光；双侧反射: LED反射白光灯；标配滤光片590nm，外置USB接口，含图像拍摄及分析软件，软件安装U盘，计算机软件加密锁，含外接计算机存储显示设备。 2、自动分析：一键自动分析出结果，无需手动识别泳道条带等。 ▲为了保证产品质量和售后服务，该设备提供产品制造厂家出具针对本项目的售后服务承诺书。 |  | 台 |  |  | 1 | 核心仪器 |  |
| 8 | 梯度PCR仪 |  | 1、样本容量96*0.2ml+77孔×0.5ml；控温技术采用半导体制冷片加热制冷技术；温度范围0-105℃；热盖温度30-112℃可调，热盖一次锁紧；最大升降温速度：5℃/秒；温度均匀度≤±0.2℃，温度精度≤±0.1℃；梯度温度范围：30-99.9℃，梯度温差范围0.1-30℃；最大步骤：100个，可做多重嵌套循环；具有SOAK低温保存功能；彩色液晶显示屏，实时图文显示运行状态:输入电源100-240V、50-60Hz、600W；机身存储10000个，支持USB闪存/LAN/WIFI连接，风道为前进风后出风设计；具有时间递增/递减和温度递增/递减功能，满足Long PCR和Touchdown实验；适用于0.2mL 96孔PCR板, 0.2mL PCR单管, 0.2mL PCR 8联管；外部电源要求：220V～50Hz；具备断电保存功能； 2、最大循环数：标准循环100个(如在二重嵌套循环下可达10000个) ▲为了保证产品质量和售后服务，该设备提供产品制造厂家出具的技术证明文件彩页及针对本项目的售后服务承诺书。 |  | 台 |  |  | 1 | 核心仪器 |  |
| 9 | 高速台式冷冻离心机 |  | 1、触摸控制，可快速对离心机参数（转速、时间、温度）进行设置；最高转速 ≥16500r/min；最大相对离心力 26054xg；交流变频电机，升降速快，转速稳定，最快升降速在12秒内，转速控制精度小于±10r/min；温度设定范围 -20℃～+40℃，整机噪音≤65dB(A)；进口高性能压缩机组环保制冷剂（R134A）温度控制精度≤±1℃；支持电源: AC220V±22V 50Hz；配件：24*1.5/2.2ml角转子。定时范围1s～99min59sec；具有转子识别、不平衡保护、超速、超温、电机过热、门盖自锁等多种保护功能。 2、生物安全型转子需提供第三方认证报告； ▲为了保证产品质量和售后服务，该设备提供产品制造厂家出具的技术证明文件彩页及针对本项目的售后服务承诺书。 |  | 台 |  |  | 1 | 核心仪器 |  |
| 10 | PH测定计 |  | 1、测量范围pH：(-2～18.00)pH,mV：(-1400～1400)mV 2、分辨率pH：0.01pH,mV：1mV 3、基本误差pH：±0.05pH,mV：±1%FS； 4.自动识别GB 1.68pH、4.00pH、6.86pH、9.18pH、5.46pH五种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液，支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 6.6.0英寸高清液晶显示，按键操作；支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能；智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式；支持手动温度补偿； ▲为了保证产品质量和售后服务，该设备提供产品制造厂家出具的技术证明文件彩页及针对本项目的售后服务承诺书。 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 恒温水浴箱 |  | 控温范围（℃）：Rt+10~100，控温灵敏度≤±1℃；温度波动度：≤±0.5℃；温度分辨率0.1℃；内室尺寸：不低于22.5L；水槽式，口面孔径12cm,每孔四圈一盖，盖子进口食品级乳白硅胶制作,防静电，耐高温；浸入式U型加热管直接加热，内胆及上盖均采用316L不锈钢板制作，防干烧功能，抗腐蚀；控温系统采用微电脑RWX芯片处理器，控温精度高；大型模具一次性冲压成型，无焊接，防生锈；具有上下超温报警功能士1℃，具有漏电保护功能。 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 超低温冰箱 |  | 1、容积300L-340L,；立式单门，材质为不锈钢，扣压式发泡内门3扇或4扇，内门厚度≥35mm，采用聚氨酯发泡保温层，有效阻隔热传导；高精度微电脑温度控制系统，确保箱内温度维持在-40℃～-86℃范围内，高清晰LED数码温度显示，显示精度0.1℃。 2、箱体材料为优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺；内胆采用镀锌板喷涂，抗腐蚀，清洗方便，搁板采用优质不锈钢，超强承重结构设计；具有完善的声光报警系统（高低温、开门、电压异常、传感器故障、断电报警、冷凝器散热差、系统故障等）；采用自复叠制冷系统、HC环保制冷剂，制冷效率高；采用国际品牌高效全封闭式压缩机和风扇电机，节能高效、低噪音；具有开机延时和停机间隔保护功能；具有磁吸式PVC过滤防尘网，稳定运行状态；温度均匀性≤2℃，温度波动性≤2℃，具备第三方检测机构出具的测试报告，检测报告具备中国计量认证标识。 ▲为了保证产品质量和售后服务，该设备提供产品制造厂家出具的技术证明文件彩页及针对本项目的售后服务承诺书。 |  | 台 |  |  | 1 | 核心仪器 |  |
| 13 | 辣椒皮籽分离机 |  | 切断机，不锈钢材质，两相电，皮带宽450毫米，刀宽450毫米，外形长1.3米，宽0.75米，高0.9米. ▲为了保证产品质量和售后服务，该设备提供产品制造厂家出具的技术证明文件彩页及针对本项目的售后服务承诺书。 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 14 | 便携式近红外光谱分析仪 |  | 便携式近红外光谱分析仪 具有以下检测项目的模型： 小麦：水分、蛋白质、湿面筋； 大豆：水分、蛋白质、脂肪； 玉米：水分、淀粉、蛋白质 2.主要技术参数： 1）测样方式：固定光栅透射； 2）探测器：铟镓砷探测器； 3）波长范围：包含700-1050nm； 4）光谱分辨率：优于7nm； 5）光源采用卤素灯，寿命10000小时； 6）检测时间：小于2分钟。 3.计算机辅助配置： 1）7英寸电容触摸屏,可多点触控，操作灵敏可靠； 2）配备智能操作系统，可实现样品检测、数据查询等基本功能； 3）提供2个以上USB2.0接口；具备网络接口，具有Wi-Fi连接功能。 4）内置模型管理系统，方便用户更新模型、模型校正，智能调用检测样品模型，便于客户使用，缩短检测时间，提升检测效率； 5）可实现组网监管，方便仪器日常维护、模型更新、数据库更新与管理； 供电方式： 1）交流110-220V适配器电源供电； 2）内置不低于15Ah锂聚合物充电电池。 ▲为了保证产品质量和售后服务，该设备提供产品制造厂家出具针对本项目的售后服务承诺书。 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 15 | 种子风选仪 |  | 适合玉米、小麦、水稻、黄豆等大颗粒种子筛选，仪器外壳全金属制造，坚固耐用，管道采用优质玻璃管材质，可自动定时控制，可根据颗粒大小调节风速和风量，最大风压:689pa；电机功率:550W；定时:0-99.99H；噪声值:≤81dB；风速:33m/s；最大风量：0.142 m3/min；电机转速：2800 r/min；工作电压：220V 50HZ；料杯目数：28目。 ▲为了保证产品质量和售后服务，该设备提供产品制造厂家出具针对本项目的售后服务承诺书。 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 水分测定仪 |  | 可满足稻谷、大豆、小麦、油菜籽、玉米、大麦等谷物水分测定，测定误差:≤±0.5%(主要水分范围)；重复误差:≤0.2%；测试范围:3-35%；测走时间:≤10s；取样方式：定重150克；自动称重；自动温度补偿；自动测量水分；自动关机； 空机修正水分；最新补偿模式；交直流两用；可自行定标和修正误差。 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 实验磨粉机（粉质仪配件） |  | 能用于小麦、黑麦等谷物的粉质拉伸试验，能预测出粉率。 电源：380±10V；温度：0～40℃ ；相对湿度：≤85%； 独立的皮磨和心磨系统，皮磨为齿辊，心磨为喷砂辊； 额定产量：≤500 克/次； 小麦出粉率：≥65% ； 样品回收率：≥98%； 重复试验精度：±1.5%（相同的样品） 筛格直径：300mm； ▲为了保证产品质量和售后服务，该设备提供产品制造厂家出具的技术证明文件彩页及针对本项目的售后服务承诺书。 独立的皮磨和心磨系统，皮磨为齿辊，心磨为喷砂辊。 磨辊规格：D85 mm×40mm 仪器侧面配有透明观察窗，便于观察磨粉过程 小麦粉灰分：≤0.70%（干基） 工作电源：380V±10% 50Hz 电机功率：0.5kw×2 粉筛 筛格直径：300mm 回转速度270（r/min） 定时范围：1～999（s） 工作电源：220V±10% 50Hz 电机功率：60w 筛网清理：筛网和金属托网之间加清理块 控温系统 循环方式：密闭式循环 温度设定范围：20~50℃ 温度调节精度：±0.2℃ 电源：220V AC 50HZ 1200W 最大流量：15L/min 嵌入式软件控温技术，控温精确、稳定、均匀，同时增加加热元件检测技术，实现对加热元件实时监测如有异常系统自动报警提示，使整机更智能化 耐腐蚀设计 控制方式：采用液晶触控屏 小麦粉粗细度符合GB/T 5507-2008 《粮油检验粉类粗细度测定》要求。 配置清单：实验磨粉机主机1台、粉筛1台、随机附带标准工具1套、控温系统一套。 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 18 | 超净工作台 |  | 双人单面水平送风，尺寸约1800*750*600mm左右 洁净等级100级@≦O.5µm(美联邦209E)；平均风速0.3m-0.6/m/s(快、 慢双速）,噪音：≤65dB,照度：≥500LX |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 19 | 超净工作台 |  | 双人单面垂直送风 尺寸约1300*650*500mm左右 洁净等极：100级（HEPA过滤器对0.3um粒子过滤效率99.995%）；工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调）；噪音：≤67dB 振动半峰值：≤5µm（X、Y、Z方向）；照度：≥500LX |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 20 | 实验室边台 |  | 尺寸1000*750*800mm 台面：采用12.7mm厚黑色双膜实芯理化板耐强酸，耐强碱，耐高温，抗腐蚀、承重性强。 钢管部分：钢架为标准40*60*1.5mm镀锌钢管，横梁为40*60*1.5mm厚度方管；托梁为标准20*40*1.5mm方钢；主体钢材表面经静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 柜体：柜体、门板、抽屉板采用 18mm 厚E0级优质环保实木颗粒板 滑轨：采用45mm宽幅承重滑轨，可承重35公斤。 拉手：采用一字型铝合金隐形拉手。美观、耐腐蚀。宽度35mm |  | 米 |  |  | 90 |  |  |
| 21 | 实验室中央台 |  | 尺寸1000*1500*800mm 台面：采用12.7mm厚黑色双膜实芯理化板耐强酸，耐强碱，耐高温，抗腐蚀、承重性强。 钢管部分：钢架为标准40*60*1.5mm镀锌钢管，横梁为40*60*1.5mm厚度方管；托梁为标准20*40*1.5mm方钢；主体钢材表面经静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 柜体：柜体、门板、抽屉板采用 18mm 厚E0级优质环保实木颗粒板 滑轨：采用45mm宽幅承重滑轨，可承重35公斤。 拉手：采用一字型铝合金隐形拉手。美观、耐腐蚀。宽度35mm 中央台含试管架和实验室专用十孔插座。每两米配套实验凳1把。 |  | 米 |  |  | 16 |  |  |
| 22 | 通风橱 |  | 尺寸：1500*850*2350mm 全钢材质板厚> 1.5 ㎜，内衬材料和台面为环氧树脂板或国标12.7 ㎜实芯理化板，耐腐蚀耐酸碱，导流板耐腐蚀、位置可调节，气流设计合理无死角，含水直排。风速0.3m/s-0.5m/s(60fpm-100fpm)，面风速均匀性好，稳定性好，噪音：≤65dB，照度：≥540LX。通风橱性能测试如示踪气体测试结果应严格符合国家强制性标准。风量调节为VAV系统。 |  | 米 |  |  | 1 |  |  |
| 23 | 样品柜 |  | 8个常规药品柜+2个危化品药品柜 1、常规药品柜尺寸900*600*1800mm，耐腐蚀，内衬材质为聚丙烯、高密度聚乙烯柜，层架设计合理，层架承重≧150kg，柜体厚度1.2-1.5mm冷轧钢板，环氧树脂高温喷涂固化； 2、危化品柜： 2.1、格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 2.2、全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；（提供防火认证EN-14470，防火填料检测报告） 2.3、厚度1.2mm优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好；（提供钢板检测报告）6、三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙；另可选配挂锁，实现双人双锁安全管理； 2.4、5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 2.5、柜子内外都喷涂有环氧树脂漆，表面光亮耐腐蚀和潮湿； 2.6、产品提供第三方权威机构出具的耐火测试报告； 2.7、产品提供第三方权威机构出具的防爆测试报告； 2.8、配置：规格：45加仑，外部尺寸:1650*1090*460mm（H*W*D），内部尺寸：1550*1010*360mm（H*W*D），门型：双门 2.9、为了保证产品质量和售后服务，危化品柜提供产品制造厂家出具针对本项目的售后服务承诺书。 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 24 | 培养架 含组培灯 |  | 约1000*500*2200mm 5层使用层； 304/316不锈钢或优质冷轧钢板厚度≥0.55mm,镀锌防锈处理，静电喷塑，结构坚固，每层承重≥60kg,层板为钢化玻璃，透光性好。采用LED光源，能提供植物适生长的光谱（高品质全光谱），光照均匀度PPFD差异≤10%；高效节能，光效≥ 3.0μmol/J，具有散热设计，灯珠基板温度≤55℃； |  | 组 |  |  | 60组 |  |  |
| 25 |  | 培养架 |  | 约1000*500*2200mm 5层使用层； 304/316不锈钢或优质冷轧钢板厚度≥0.55mm,镀锌防锈处理，静电喷塑，结构坚固，每层承重≥60kg,层板为钢化玻璃，透光性好。采用LED光源，能提供植物适生长的光谱（高品质全光谱），光照均匀度PPFD差异≤10%；高效节能，光效≥ 3.0μmol/J，具有散热设计，灯珠基板温度≤55℃； |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 26 |  | 设备间桌子 |  | 采用厚度为23MM的防火板，密度≥0.65-0.8G/cm³； 静曲强度≥11.0Mpa； 内结合强度≥0.35Mpa； 垂直握钉力板边≥600N； 甲醛释放量≤9mg/100g，达GB/T11718-2009标准。 偏心件、连接五金件：采用偏心件、连接五金。面，防刮花，柜体基材采用16mm E1级刨花板三聚氰胺饰面，耐磨性强，抗污能力强，封边条采用1.5mmPVC材质，全自动封边机机械封边，线条流畅，确保受热受冷不会脱落。 拉手采用钢制一体式拉手，隐藏式安装，抽面无任何安装孔和螺钉。 现代风格，优质五金配件。 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 27 |  | 设备间椅子 |  | 1.凳面采用≥1.0mm 厚的 PU 皮面，40mm 密度高弹 力海绵。 2.以坐垫底下钢环操控气压棒调节高度。 3.脚架以喷塑φ42x2.5mm 圆钢管制成。 4.高度调幅：430-555mm。 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 28 |  | 铁皮档案柜 |  | 采用0.6mm优质国标冷轧板，表面磷化处理，静电喷塑工艺 1800*850*400mm |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 29 |  | 密集档案柜 |  | （1）、轨道： 轨道采用20×20mm的45#优质碳素结构冷轧方钢，地轨板采用2.5mmST12冷轧钢板。轨道用螺栓固定，安装后与地面齐平，外观整洁大方，运行更为平稳。 （2）、底盘： 底盘采用2.5mm邯钢产冷轧钢板制作，经折弯、焊接等工序后在Pc平台上装配而成，主要传动件为P204E级轴承，传动轴采用Φ20实心冷拉45#生产的1248齿链轮，符合GB113589标准，Φ8.5摩托连链条，滚轮采用HT200铸铁，连接管采用无缝钢管。 （3）、立柱： 采用1.3mm邯钢ST12冷轧钢板，经模具冲压成形，搁板支承板孔间距符合标准要求，搁板/搁板支承板可沿立柱方向自由调整高度，从而达到充分利用空间的目的。 （4）、搁板、挂板： 均采用1.0mm邯钢ST12冷轧钢板，经模具冲压成形，其中搁板折弯宽度25mm，单层承受力均布载荷≥80Kg，最大挠度≤3mm，24小时卸载后，无裂纹及永久变形，在全负荷载重情况下，架体无明显变形及倾斜现象。 （5）、门板、侧板、顶板： 采用门板0.9mm、侧板0.8mm、顶板0.8mm邯钢ST12冷轧钢板，经模具冲压成形。 （6）、密封、锁定及制动装置： 架体顶端装有防尘板；底部设有防鼠和防倾倒装置；列间接角面装有抗老化磁性密封条，形成两列间的全封闭，在满载及不均匀承重状态下,架体运行到位后架体之间隙小于1.5mm，具有较强的防碰撞、防尘、防鼠、防光等功能。 （7）、传动机构： 采用一体化传动机构，由链轮、链条、传动轴等组成，中间传动通过链条与传动轴传力于底架两端，确保架体受力均衡，运行稳定，传动同步、灵活、轻便、可靠并实现低噪音运行，架体在全负载情况下，操作运用自如，不会有阻滞现象，运行时嗓音不超过50分贝。 （8）、摇手柄： 摇手柄采用手轮式。自动挂档传动装置，停用后手柄自动停于垂直位置，且摇动任意列密集架产品所有部件表面均采用氧化剂，都不会带动其他各列手柄。 （9）、表面质量和表面处理： 表面处理工艺流程经，除油-清洗-除锈-清洗-固化-清理-静电喷塑-高温热固等九工序处理，使产品光滑而耐磨，高贵典雅。环氧聚脂涂料进行静电喷涂，经高温塑化而成，表面均匀光滑，色泽一致、严密、平整、无划伤；光泽度达到85%以上。 （10）、制造公差： 每标准节组装后，外部尺寸（长、宽、高）的极限偏差为±4mm；立柱与导轨平面垂直度不大于2mm，成批侧面板凹凸不超过5mm。侧板与中腰板的对缝间隙<2mm.安装后，单根导轨直线度不大于1.0mm/m,两根导轨水平高度偏差不大于1.0mm/m,全长不大于2.0mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm。 |  | 格 | 32 |  |  |  |
| 备注:所有仪器设备均需包含上楼安装、质保、仪器操作培训及售后维修服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |