多功能自动进样器主要技术指标与配置

一、产品功能

*1、五合一自动进样平台，具有液体进样、顶空进样、固相微萃取进样、标样配置、磁力搅拌功能，针架数量≥5；可实现上位机控制、手操器控制、色谱工作站反控；

*2、标配手操器，电容式触摸屏，屏幕尺寸≥5.0英寸，可切换中英文语言（提供操作手柄照片加盖公章）；

3、能自动识别并调取模块信息，并自动进行位置校准，无需人工干预；

4、支持2mL、4.5mL、10mL、20mL规格样品瓶，更换或放置不同规格的样品盘，可自动识别并自动确认高度；

5、提供多种模式的I/O口，兼容各厂家气质联用仪或气相色谱。

6、带错误校验功能，用户输入数据后，系统可自动对数据进行校验；

*7、支持双色谱联用，一台设备对两台色谱进样，4个进样口；

8、有针保护功能，遇到阻力即停止并发出警示信息；顶空模块、固相微萃取模块具有重叠加热功能；

*9、尺寸：X轴≥850mm、Y轴≥400mm、Z轴≥500mm；

10、移动速度：X轴移动速度≥30米/min；

11、I/O接口：可输出继电器信号≥2路，电平输出信号≥1路，电平输入信号≥2路；

12、模块功能：具备单次顶空进样和多次顶空进样、单次固相微萃取进样及多次固相微萃取进样。具备液体、顶空、固相微萃取的配标功能，能自动配置标准曲线梯度、并实现内标和替代物的自动添加。

13、加热瓶位：≥6位

14、清洗位：≥6位（并连接废液桶）

15、样品加热范围：室温+2℃至230℃,控制精度0.1℃，震荡速度：0-1000rpm

16、老化位：≥2位（自动/手动）

17、注射器支持规格：支持规格可选1、5、10、25、50、100、250、500(单位:uL)）；

18、混匀方式：涡旋混匀和磁力搅拌混匀；

二、主要技术指标

1、固相微萃取进样功能

1.1、加热瓶位：≥6位（可重叠加热）

1.2、样品加热范围：室温～230℃ ,控制精度±0.1℃

1.3、孵化器：0-1000rpm

1.4、老化位：≥2位（自动/手动）

2、标样配置功能

2.1、自动配备标准样品，可设置添加内标、替代物；具备液体、顶空、固相微萃取的配标功能，能自动配置标准曲线梯度、并实现内标和替代物的自动添加、带衍生功能

2.2、模块功能：具备单次顶空进样和多次顶空进样、单次固相微萃取进样及多次固相微萃取进样。

3、顶空进样功能

*3.1、标配：≥70位样品盘*1；

3.2、加热瓶位：≥6位（可重叠加热）

3.3、样品加热范围：室温～230℃ ,控制精度±0.1℃

3.4、进样针加热范围：室温～150℃ ,控制精度±0.1℃

4、液体样品自动进样功能

*4.1、标配：≥180位样品盘（可扩展至360位）

4.2、溶剂瓶位：≥6位

4.3、废液瓶位：1～4位（可接废液壶）

5、磁力搅拌功能

5.1、加热瓶位：1位

5.2、样品加热范围：室温～230℃ ,控制精度±0.1℃；

5.3、搅拌速度：0-3000rpm；

5.4、适用磁子：特氟龙包裹；

三、配置要求

1、进样平台1套（≥5英寸电容屏触摸）

2、磁力搅拌模块×1

3、涡旋混匀模块×1

4、液体针架×2

5、顶空针架×1

6、固相微萃取进样针架×2

7、样品盘模块×1

8、10mL、20mL样品盘×1套（70位）

9、2mL样品盘×3套（共计180位）、4.5mL样品盘×3套（共计120位）

10、清洗模块×1

11、萃取针老化模块×1

12、孵化模块×1

13、固相微萃取针手柄×1

14、固相微萃取针头5盒（萃取涂层长度≥20mm），2mL、4.5mL、20mL样品瓶含瓶盖各100个

15、液体进样针×2

16、顶空进样针×2

四、商务要求

*1、提供设备厂家出具的设备出现故障不能在24小时内解决问题时，直接更换备机的承诺。

- 2、提供仪器中文用户操作手册。

3、为了保证产品质量和售后服务，该设备需提供盖有生产厂家公章的授权书原件及技术证明材料（含彩页）。