| 项目名称 | 郑州人民医院胃肠镜系统项目 |
| --- | --- |
| 技术参数： 一、高清图像处理装置 - 所投主机为各投标品牌目前在国内销售最高端主机 - 具备高清数字接口和模拟信号接口 - 具有电子放大功能 - 兼容性：可兼容同一品牌胃镜、结肠镜，支气管镜、电子软性胸腔镜、十二指肠镜、超声小探头系统，超声内镜等 - 具有结构强调和色彩强调功能 - 具有画中画功能 - 具有≥3种冻结模式可选 - 具有≥3种的测光模式选择功能 - 主灯：LED光源，光源寿命≥10,000小时 - 特殊光模式：≥3种 - 软件支持与医院信息系统对接，费用由供应商自行承担。 二、高清电子胃镜（2条） - 视野角：≥140° - 观察距离：≤2~100mm - 视野方向：直视 - 弯曲角度：向上≥210°，向下≥90°,向左≥100°，向右≥100° - 先端部外径：≤ 9.3mm - 插入部外径：≤9.4mm - 活检孔内径：≥2.8mm - 具有副送水功能 三、高清电子治疗胃镜（1条） - 视野角： ≥140° - 视野深度：≤3—l00mm - 视野方向：0°直视 - 弯曲角度：向上≥210°，向下≥90°,向左≥100°，向右≥100° - 先端部外径：≤10.6mm - 插入部外径：≤10.9mm - 活检孔内径：≥3.7mm - 副送水功能 四、高清电子肠镜（1条） - 视野角： ≥170° - 视野深度： ≤2—l00mm - 视野方向： 直视 - 弯曲角度： 向上≥180°，向下≥180°,向左≥160°，向右≥160° - 先端部外径： ≤12.8 mm - 插入部外径： ≤12.8mm - 活检孔内径： ≥ 3.8mm - 有副送水功能 五、高清电子检查肠镜（1条） - 视野角： ≥170° - 视野深度： ≤2—l00mm - 视野方向： 直视 - 弯曲角度： 向上≥180°，向下≥180°,向左≥160°，向右≥160° - 先端部外径： ≤12.1 mm - 插入部外径： ≤12.1mm - 活检孔内径： ≥ 3.8mm - 有副送水功能 配置清单： - 高清图像处理装置1套 - 内窥镜冷光源1套 - 高清电子胃镜2条 - 高清电子治疗胃镜1条 - 高清电子检查肠镜1条 - 高清电子肠镜1条 - 医用液晶显示器1套 - 工作站1套 - 台车1辆 - 消化内镜用二氧化碳气泵 1台 消化内镜用水泵 1台 |  |