A包技术参数

| 设备名称 | 技术要求及功能描述 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动透气量仪 | 1 | 功能：用于测定不同织物，机织物、针织物、涂层织物的透气性；过滤材料、滤布，非织物、水泥袋纸、工业滤纸等需要透气要求的非纺织物透气性。 符合标准：AFNOR G07-III ASTMD737 ASTMD3574 BS5636 DIN53887 EDANA1401 ENISO7231 ENISO9237 JISL1096-A TAPPI T251 GB/T5453等。 | 1台 |  |
|  | 2 | 技术要求 |  |  |
|  | 2.1 | 工作方式：自动/手动（二种模式可切换） |  |  |
|  | 2.2 | 夹持方式：自动吸盘，微电脑控制 |  |  |
|  | ★2.3 | 显示操作：触摸屏操作（可中英文切换操作程序） |  |  |
|  | ★2.4 | 校准：经测透气量标准孔板校准 |  |  |
|  | 2.5 | 测量单位:mm/s, cfm, cm3/cm2/s, L/m2/s, L/dm2/min, m3/m2/min |  |  |
|  | 2.6 | 测试精度：≤±2% |  |  |
|  | ★2.7 | 最大测试厚度：≥12mm |  |  |
|  | 2.8 | 测试压力：0～300pa |  |  |
|  | 2.9 | 测试时间：15-25S/次 |  |  |
|  | ★2.10 | 可测透气率：0.2～11834mm/s |  |  |
|  | 2.11 | 测试面积：20cm2、38cm2 |  |  |
|  | 2.12 | 喷嘴直径：￠0.8 ￠1.2 ￠2 ￠3 ￠4 ￠6 ￠8 ￠10 ￠12 ￠16 ￠20 |  |  |
|  | 2.13 | 打印输出：内置微型打印机直接打印测试数据，备有电脑串口，可提供软件连机操作 |  |  |
|  | 2.14 | 电源及功率：220V±10%/50Hz ，不小于1000W |  |  |
|  | 2.15 | 外形尺寸不小于780×450×1000mm |  |  |
|  | 3 | 特点 |  |  |
|  | 3.1 | 全量程、全自动检测各种试样的透气性试验 |  |  |
|  | 3.2 | 数据端口：RS232异步双向 |  |  |
|  | 3.3 | 采用万向并可锁定滑轮 |  |  |
|  | 3.4 | 二边有气动支撑板，宽度不小于750mm |  |  |
| 水蒸气透过率测试仪 | 1 | 基于杯式法测试原理，要求可应用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗材料的水蒸气透过率的测定 | 1台 |  |
|  | 2 | 参照标准：GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003 |  |  |
|  | 3 | 配置称重传感器，系统称重前自动清零，保证每次称量的准确性 |  |  |
|  | 4 | 系统需采用间歇称重测量方法 |  |  |
|  | ★4.1 | 机械手自动抓取透湿杯放置称重传感器上进行称量；投标文件中需提供实物图片证明 |  |  |
|  | ★4.2 | 称重传感器带有保护罩，保护罩具有自动升降功能，稳定称重环境，排除外界干扰；投标文件中需提供实物图片证明 |  |  |
|  | 5 | 提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式，保证检测数据的准确性和通用性 |  |  |
|  | 6 | 测试范围：0.1-10,000/m²·24h（常规） |  |  |
|  | ★7 | 测试工位：9工位（数据各自独立）；投标文件中需提供工位实物图片证明 |  |  |
|  | 8 | 测试精度：0.01g/m²·24h |  |  |
|  | 9 | 系统分辨率：0.0001g |  |  |
|  | 10 | 控温范围：15-55° |  |  |
|  | 11 | 控温精度：±0.1℃ |  |  |
|  | 12 | 控湿范围：10%RH-90%RH(标准90%） |  |  |
|  | 13 | 控湿精度：±1%RH |  |  |
|  | 14 | 吹扫风速：0.5-2.5m/s |  |  |
|  | 15 | 测试面积：≥30cm² |  |  |
|  | 16 | 试样尺寸：≥φ70mm |  |  |
|  | ★17 | 标准配置：主机、专业软件、通信电缆、透湿杯、恒温控制装置、湿度发生装置、取样器、机械臂称量装置 |  |  |
|  | ★18 | 需提供制造商授权书、售后服务承诺书和技术证明文件。 |  |  |
| 血液穿透试验仪 | 1 | 适用于医用口罩、防护服合成血喷溅穿透性能的测定。 | 1台 |  |
|  | 2 | 参照GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求、YY 0469-2011 医用外科口罩、YY/T 0700-2008 合成血试验方法、GB/T 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 |  |  |
|  | 3 | 一键式操作，喷射、计时、停喷全自动完成 |  |  |
|  | 4 | 单片机自动控制试验程序，自动计时，试验结束报警提示； |  |  |
|  | 5 | 采用人机界面进行操作，触摸屏实时显示加压压力 |  |  |
|  | 6 | 压力点：1.75kPa 3.5kPa 7kPa 14kPa 20kPa（±0.5 kPa） |  |  |
|  | 7 | 试样规格：75mmx75mm，受压截面直径：Φ57mm |  |  |
|  | 8 | 喷射距离：300mm |  |  |
|  | 9 | 喷口直径：Φ0.84mm |  |  |
|  | 10 | 气源压力：0.4mpa-0.6mpa（气源自配） |  |  |
|  | 11 | 标准配置：主机、口罩测试附件、防护服测试附件、触摸屏 |  |  |
| 等离子体静电纺丝机 | ★1 | 用于各种可溶解性高分子材料的纺丝成形，也可用于抗菌、防紫外功能性纺织面料的加工，并且可用于制备等离子体改性的功能性纳米纤维，提供纺制材料的实物照片或截图 | 1套 | 核心产品 |
|  | 2 | 输出幅值及波形：0-20 kV高压方波脉冲/三角波/梯形波/自定义 |  |  |
|  | 3 | 上升和下降时间：50-500 ms可调 |  |  |
|  | 4 | 脉冲宽度：50 ns-1 ms连续可调，最大占空比≥75% |  |  |
|  | 5 | 上升和下降速率：10 kV/50 ns（负载100 pF） |  |  |
|  | 6 | 输出频率：1Hz-20 kHz或Brust（频率受功率限制） |  |  |
|  | 7 | 上升/下降过冲：小于5%（负载50 pF-200 pF） |  |  |
|  | 8 | 需配有纳秒脉冲电源 |  |  |
|  | 9 | 脉冲方波平顶脉动：小于5%（负载50 pF-200 pF） |  |  |
|  | 10 | 输出脉冲格式：周期输出或自定义任意参数波形组合（幅值不变） |  |  |
|  | 11 | 电极放电区域为 120mm。频率：10KHz |  |  |
|  | ★12 | 配有低温等离子双介质阻挡液体处理器，投标文件中需提供详细结构示意图，示意图中需标注清楚主要组成部分 |  |  |
|  | ★13 | 液体处理过程可见，需提供设备纺丝液处理部分运行图片 |  |  |
|  | ★14 | 触控面板：不小于7寸，提供操作界面的照片或截图 |  |  |
|  | ★15 | 四联喷头：储液针管与喷头之间无需软管连接，投标文件中需提供实物照片或截图 |  |  |
|  | 16 | 具有控温装置：控制纺丝区域温湿度以及纺丝溶液温度 |  |  |
|  | ★17 | 辊筒式静电接收系统：304不锈钢，幅宽200mm-300mm，提供实物照片或截图 |  |  |
|  | ★18 | 高精度可调供液装置，0.05ml -20ml/h，提供实物照片或截图 |  |  |
|  | ★19 | 正、负静电高压发生器各一台，正高压0~+50Kv可调，负压0~-10Kv可调，投标文件中需提供实物照片 |  |  |
|  | 20 | 具有防静电胶垫 |  |  |
|  | ★21 | 需提供制造商授权书、售后服务承诺书和技术证明文件 |  |  |

注：等离子体静电纺丝机为本包采购的核心产品。

## B包技术参数

| 设备名称 | 技术要求及功能描述 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静电纺丝机 | 1 | 包含超精密供液系统，纺丝供液量连续可调，供液量0.2ml/min-5ml/min； | 3套 |  |
|  | ★2 | 超精密供液系统驱动马达采用伺服或步进电机，最高转速≥3000r/min，最大转矩≥0.5Nm，机械时间常数优于2.7ms； |  |  |
|  | ★3 | 供液运动装置单项重复定位精度：±0.1mm，行程：50mm； |  |  |
|  | ★4 | 供液运动装置采用无尘式结构，航空铝材护壳，配置行程限位传感器；提供实物图片 |  |  |
|  | 5 | 多联专用金属材质纺丝喷头：包括耐有机溶液腐蚀的储液容器，机械结构紧凑且喷头可替换； |  |  |
|  | ★6 | 纺丝运动系统采用伺服或步进电机，最高速度≥500mm/s，定位精度：±0.1mm; |  |  |
|  | 7 | 包含正高压电源和负高压电源各1套，正高压电源最高输出电压：+50000V，负高压电源最大输出电压（负）：-50000V； |  |  |
|  | 8 | 材料成型收集装置：配置伺服电机最高转速≥3000r/min，采用金属材质； |  |  |
|  | ★9 | 整机采用金属罩壳，外壳材质为全铝或者喷塑钢材，内部关键部位采用加厚绝缘材质，连接接线缆加屏蔽保护套；配置安全操作防护装置及电控安全联锁；提供实物照片或截图 |  |  |
|  | 10 | 人机控制界面系统：CPU主频：300MHz，四线电阻式触摸控制单元；高速脉冲或总线型PLC;关键参数实时显示且可控制，包括：操控信息、实时供液信息、实时纺丝运动信息等； |  |  |
| 防水面料小型试验线 | ★1 | 材料成型最大产出量不低于650平方米/小时，整机可连续运行； |  | 核心产品 |
|  | 2 | 工作温湿度，室温：20℃-45℃，湿度≤40%； | 1套 |  |
|  | ★3 | 材料成型模组：采用线性无针头无旋转喷液头模块，可连续产出成型材料，线性喷液头模块数量16-20组；提供线性喷液头实物图片或者截图； |  |  |
|  | 4 | 线性喷液头内径：0.13mm-0.2mm; |  |  |
|  | ★5 | 溶液原料采用高精密耐腐蚀机械计量泵系统输送，计量泵必须配伺服电机和高精密行星减速机，可输送最远距离≥3m，溶液输送量精密可调，每个喷头溶液输送量精度≤0.2cc；提供计量泵系统实物图片或者截图； |  |  |
|  | ★6 | 刷液系统采用聚氨酯同步线性模组，刷液速度及行程编程控制（提供参数调整控制界面截图），人机界面上可调，配置伺服电机及精密型多轴输出行星减速机； |  |  |
|  | 7 | 配置原料回液收集系统，采用计量泵或者蠕动泵抽液且速率可调，独立回液管路； |  |  |
|  | ★8 | 材料成型接收系统：接收面采用无纵拼焊接的钢带，接收面抗拉强度≥1000Mpa；传动辊采用无缝钢管材质，可支撑张紧力≥10kN;提供钢带及传动辊实物图片或者截图； |  |  |
|  | 9 | 成型接收系统运行方式：连续运行，运行速度0.2 m/min -30m/min连续可调；成型接收系统驱动方式：配置高惯量伺服电机和精密行星减速机，减速机回程间隙≤3arcmin; |  |  |
|  | 10 | 基于现场总线的控制系统人机界面,内部通讯稳定可靠，控制界面简洁； |  |  |
|  | ★11 | 可接专用热压复合系统：热压速度和热压间隙均可以通过触摸屏调节，热压温度：80℃-250℃，有效热压宽幅≥65cm,转移上胶热压方式；提供热压辊实物图片或者截图； |  |  |
|  | 12 | 配置：成型系统、溶液原料输送及回液收集系统、人机界面及电控系统、材料成型接收系统等以及设备完整运行所需的所有机械部件和电气元件。 |  |  |
| 恒温恒湿 机组 | 1 | 类型：转轮除湿机； | 1套 |  |
|  | ★2 | 最大新风量不低于10000m³/H； |  |  |
|  | ★3 | 最大除湿量不低于6.4kg/H； |  |  |
|  | 4 | 转轮直径≥800mm； |  |  |
|  | ★5 | 总功率≥95KW；表冷制冷量：大于185KW； |  |  |
|  | 6 | 初效段：板式过滤器，效率＞60%（＞5μm），风量≥10000m³/H； |  |  |
|  | 7 | 中效段：袋式过滤器，效率＞80%（＞1μm），风量不低于10000m³/H；再生加热段：风量≥2000m³/H，再生加热功率≥63KW； |  |  |
|  | 8 | 配置包括但不局限于转轮除湿机、再生系统、控制柜、围护结构（型材和面板）等整套恒温恒湿机组，包括所有通风管道和各种配件、配套设施； |  |  |

注：防水面料小型试验线为本包采购的核心产品。

## C包技术参数

| 设备名称 | 技术要求及功能描述 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超细纤维成型机 | ★1 | 包含超精密供液系统，液态原料供液量精密可调，0.01ml-10ml/h。 | 1套 | 核心产品 |
|  | 2 | 供液运动装置单项重复定位精度：±0.01mm，最高速度≥800mm/s,行程：100mm。 |  |  |
|  | ★3 | 供液运动装置采用全封闭无尘式结构，配置行程限位传感器；提供实物截图。 |  |  |
|  | ★4 | 喷头放置装置为耐有机溶剂材质，并可同时放置纺丝喷头数量不小于3个，提供实物照片或截图。 |  |  |
|  | 5 | 包含正高压电源和负高压电源各1套，正高压电源最高输出电压：+50KV，负高压电源最大输出电压（负）：-10KV； |  |  |
|  | ★6 | 超细纤维成型收集装置：配置伺服电机最高转速≥3000r/min，采用高导电率金属材质，无缝圆筒形状，壁厚≥2mm，提供实物照片或截图 |  |  |
|  | ★7 | 制备的超细纤维尺度（直径）最小直径在10~20nm之间，需提供纤维照片（电镜照片）或截图。 |  |  |
|  | ★8 | 整机采用带腔体的罩壳，外壳材质为全铝或者喷塑钢材，内部采用加厚绝缘材质，连接接线缆加屏蔽保护套；配置安全操作防护装置及电控安全联锁；提供实物照片或截图 |  |  |
|  | 9 | 人机控制界面系统：CPU主频：300MHz，四线电阻式触摸控制屏分辨率：不低于4096×4096；高速脉冲或总线型PLC;关键参数实时显示且可控制。 |  |  |
|  | 10 | 利用该设备可纺制芳纶、聚酰亚胺等高性能超细纤维 |  |  |
| 烘箱 | 1 | 电源电压 ：AC 220V 50HZ |  |  |
|  | 2 | 控温范围 ：RT+10～200℃ | 8台 |  |
|  | 3 | 温度分辨率 ：≤0.1℃ |  |  |
|  | 4 | 温度波动度 ：±1℃ |  |  |
|  | 5 | 消耗功率 ：≥2450W |  |  |
|  | 6 | 温度均匀度：±3%（测试点为100℃） |  |  |
|  | 7 | 容积： 约220L |  |  |
|  | 8 | 内胆尺寸（mm）W×D×H：≥600×500×750 |  |  |
|  | 9 | 外形尺寸（mm）W×D×H：≥880×630×930 |  |  |
|  | 10 | 载物托架（标配）：2块 |  |  |
|  | 11 | 定时范围：0~9999min |  |  |
| 电子分析天平 | 1 | 最大称量（g）：110 | 8台 |  |
|  | 2 | 精度可读性（mg）：0.1 |  |  |
|  | 3 | 重复性（mg）: ±0.1 |  |  |
|  | 4 | 线性（mg）：±0.2 |  |  |
|  | 5 | 平均响应时间：≤2.5s |  |  |
|  | 6 | 秤盘尺寸（mm）：Φ80 |  |  |
|  | ★7 | 传感器：电磁力质量传感器 |  |  |
|  | ★8 | 减震功能：七级防震滤波可调功能 |  |  |
|  | 9 | 外界干扰防护：防干扰、防静电金属外壳 |  |  |
|  | ★10 | 称重模式：上托盘，下方可挂钩称重装置、百分比称重功能 、密度称量直读功能 、动物（动态）称量功能、设定物体称量计数功能、成本结算（计价）功能 、上下限检重功能、毛、净、皮称量功能、峰值保持功能 、累计功能、下挂钩称量模式。 |  |  |
|  | 11 | 称重稳定时间：称重稳定时间可调，开关机自动锁定当前模式，外部校正功能。 |  |  |
|  | ★12 | 数据传输：LCD大界面带背光显示 、RS232/USB 通讯接口连接外围设备可配合软件进行电脑显示。 |  |  |
|  | ★13 | 单位显示：具有克、克拉、英磅、盎司等20种以上单位转换功能。 |  |  |
|  | 14 | 内置日期、时间可调功能 、温度显示功能。 |  |  |
|  | ★15 | 以上参数提供加盖公章的厂家彩页证明 |  |  |
| 纺丝溶液搅拌器 | 1 | 主要性能：对烧瓶、烧杯、水热合成反应釜或者其他装置进行搅拌。 | 10套 |  |
|  | 2 | 电源 ：220V 50HZ |  |  |
|  | 3 | 调速范围 ：100-2500转/分，数字显示转速 |  |  |
|  | 4 | 电机功率 ：40W，DC14-24V |  |  |
|  | 5 | 搅拌容量 ：50、100、250、500ml |  |  |
|  | 8 | 控温方式 ：智能数显，可控硅控制，内、外传感器测温 |  |  |
|  | 9 | 加热温度 ：表面温度可达380℃ |  |  |
| 超低温生物冰箱 | 1 | 样式：立式单门 | 2台 |  |
|  | 2 | 温度控制：高精度微电脑温度控制系统，箱内温度维持在-40℃～-86℃范围内。 |  |  |
|  | ★3 | 精确控温：LED数码温度显示，显示精度0.1℃，左侧设置按键锁，制冷，电源，电量低，断电，静音，门开关8个指示灯。 |  |  |
|  | 4 | 箱体材料为结构钢板，经防腐磷化、喷涂工艺。内胆采用镀锌板喷涂，抗腐蚀。搁板采用不锈钢，承重结构设计。 |  |  |
|  | ★5 | 声光报警系统：具有高低温、开门、电压异常、断电报警、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障报警。 |  |  |
|  | 6 | 开机延时和停机间隔保护功能；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁。 |  |  |
|  | 7 | 采用高效压缩机，低噪音风机。冷凝风机及压缩机散热风机可根据环境温度变化及压缩机运行状态智能开停 |  |  |
|  | 8 | 具有温度测试孔。 |  |  |
|  | ★9 | 配置USB数据导出接口，接入U盘可自动存储温度数据，数据输出PDF格式（中英文格式可选），U盘连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可提供不少于48小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。 |  |  |
|  | ★10 | 超低温生物冰箱数量为两台，除容量外其他各项指标相同，一台容积不小于300L，一台不小于50L。 |  |  |
| 定制实验台 | 1 | 全钢定制台子尺寸及数量： L×900×800 60米 1000×1000×800 1张 L×750×800 27米 L×1500×800 8米 L×1000×800 6米 PP材质定制实验台尺寸及数量： L×750×800 10米 1000×1000×800 2张 L×600×800 2米 欧式试剂架 L×250×1000 两层 10米 | 1套 |  |
|  | ★2 | 背板、层板：采用1.2㎜厚冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理。采用卡扣式后背板 ，提供该项细节照片。 |  |  |
|  | 3 | 实验台台体：持续垂直静载荷不小于 1.25Kg/dm2，24h。 力学性能：实验台持续垂直静载荷测试：载荷500kg/㎡,24小时后无明显变形和损坏现象；实验台层板弯曲测试：载荷125kg/㎡,24小时后无明显变形和损坏现象；实验台抽屉持续垂直静载荷,抽屉拉出后载荷500kg/㎡,24小时后无明显变形和损坏现象；循环试验：抽屉和门循环试验5万次后无变形损坏现象。 |  |  |
|  | 4 | 门板：采用1.2㎜厚冷轧钢板，表面经去脂磷化后静电粉沫，结构未双层中空加筋式。 |  |  |
|  | 5 | 抽屉：抽屉底板及背板采用1.2㎜厚冷轧钢板，表面经去脂磷化后静电粉沫，结构未双层中空加筋式。抽屉内无外露铆钉及螺丝，防水、耐潮。 |  |  |
|  | ★6 | 门铰链采用优质隐蔽式防腐轴心铰链，开启角度165°，侧向承重90公斤。 |  |  |
|  | 7 | 滑轨：三节式滚珠静音滑轨；表面经过酸洗磷化处理后在进行环氧树脂高压静电粉沐喷涂，可承载25kg，开合平稳，承重力强。导轨：采用耐腐蚀超静音滑轨。符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T10125-1997 或 GB/T 6461-2002 标准。 |  |  |
|  | 8 | 台面采用实验室专用的实芯理化板，厚12.7mm板材背面须具有不擦洗（磨灭）的企业防伪标识，周边加厚处理。 |  |  |
|  | ★9 | 台面材料能耐至少50项的实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下加盖和不加盖玻片进行测试。参照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.41表面耐污染性能测定-方法2中室温24H测试条件）进行检验，试验结果为最优等级：5级（无明显变化），采用以上试剂测试后板材均无明显变化，达到5级标准。需提供加盖生产厂家公章的国家认可部门出具的检测报告。 |  |  |
|  | ★10 | 为保证实验室内部环境空气质量，要求台面板通过，要求其中VOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度≤0.22mg/m3。 台面材料需通过“国家认可部门部门对人造板及木竹制品质量监督检验据GB 18580-2017甲醛释放量检测。 |  |  |
|  | ★11 | 台面材料需提供国家认可部门检测机构出具的物理性能抽样检测报告，测试项不少于20项。依据BG/T 7911-2013“耐沸水（2H）外观达5级表面无变化，耐光色牢度达5级表面无变化、表面耐磨性能r≥1100，耐香烟灼烧性达到5级表面无变化、耐刮划性（金刚石划痕法）灰6N或以上；耐水蒸气性能达5级表面无变化、抗拉强度达≥110MPa、弯曲强度达≥130MPa 抗拉达≥12200等项目均符合。 |  |  |
|  | ★12 | 以上全钢实验台（1~9项）需提供生产厂家2019年后实验台国家认可质检部门出具的检测报告复印件 |  |  |
|  | 13 | 柜体：采用10mm厚PP材质制作，耐酸碱性能优异。表面无锐角。提供实物照片截图。 |  |  |
|  | 14 | 门面板：采用10mm厚PP材质制作。表面无锐角。提供实物照片截图 |  |  |
|  | ★15 | 层板：采用10mm厚PP材质制作。表面无锐角。提供实物照片截图 |  |  |
|  | 16 | 背板：采用10mm厚PP材质制作。表面无锐角。提供实物照片截图 |  |  |
|  | 17 | 铰链：采用PP材质 |  |  |
|  | 18 | 拉手：采用PP材质 |  |  |
|  | 19 | 实验台区域为平板，选用实验室专用 20mm 厚工业陶瓷台面，采用一体高温烧制成型，坯体颜色黑色高温一体煅烧，釉面颜色有黑色，台面耐试剂腐蚀 |  |  |
|  | ★20 | 重金属含量：陶瓷砖釉面铅溶出量小于0.02mg/dm2，瓷砖釉面镉溶出量小于0.002mg/dm2。 |  |  |
|  | 21 | 台面板甲醛含量：检测结果为未检出。 |  |  |
|  | ★22 | 腐蚀性要求：国家认可部门出具的能满足实验室常用的不少于49种化学试剂的耐腐蚀性检测报告，且至少48种检测结果为无可见变化。 |  |  |
|  | ★23 | 抗冲击：提供第三方检测机构出具的抗冲击恢复系数检测报告，检验结果不低于0.85； |  |  |
|  | ★24 | 抗釉裂：提供第三方检测机构出具的检测报告，且检测结果为无釉裂 |  |  |
|  | ★25 | 抗老化：参照GB/T26696-2011标准，检测结果为表面无开裂。 |  |  |
|  | ★26 | 以上PP实验台（12~25项）整体台柜需提供生产厂家2019年后实验台检测国家认可部门的检测报告 |  |  |
|  | 27 | 试剂架：材质钢玻，采用采用1.2㎜厚冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理。中间空间可自由调节，三角形立柱，每根立柱上带有四个电源插座。 |  |  |
| 定制通风橱 | 1 | 通风厨主要材质为PP材质：尺寸1500mm×850mm×2400mm | 4套 |  |
|  | 2 | 台面采用20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷型碟形台面，台面表面为防腐蚀釉面。釉面经高温烧结而成。 |  |  |
|  | 3 | 通风柜台面静载测试承重：为保证仪器承重安全，通风柜台面性能必须满足承重测试要求，载荷不小于400Kg，保持48小时，提供 “静载测试”检测报告复印件。 |  |  |
|  | ★4 | 台面材料需符合参照GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定——方法2中室温24h测试条件）进行检验，样品在添加39种化学试剂后，覆盖或不覆盖玻璃板检测，化学试剂应包含：二氯乙烷、醋酸戊酯、二硫化碳、甲酚红、乙酸乙酯、红药水、高锰酸钾、立顿红茶、98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、99％乙酸、37％甲醛、40％氢氧化钠、硫化钠饱和液、四氯化碳、28％氨水、40%氢氧化钾、5％孔雀绿、90%高氯酸、乙醚、85%磷酸、甲苯、苦味酸、乙醇、丙酮、氯苯、甲酚、王水、尿酸、单宁酸、丁酮、二氯甲烷、重铭酸钾清洗溶液、甲酸、苯酚、汽油、矿物油、碘酒。检验结果要求全部为5级，无明显变化。需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 |  |  |
|  | ★5 | 陶瓷台面的吸水率和断裂模数检测符合GB/T3810.3-2016，提供由国家认可部门出具的检测报告复印件和加盖生产厂家公章的检测报告复印件，测试结果要求如下：吸水率平均值要求≤0.02%；最大值≤0.02%；断裂模数平均值要求≥55MPa，结果单个值要求≥52MPa。 |  |  |
|  | ★6 | 陶瓷台面空气负离子诱生量符合JC/T2040-2010(2017)《负离子功能建筑室内装饰材料》要求，要求空气负离子诱生量（个/s.cm²）≥500，并提供由国家认可部门出具的检测报告复印件和加盖生产厂家公章的检测报告复印件。 |  |  |
|  | 7 | 外壳：厚度10mm |  |  |
|  | 8 | 通风柜工作深度：从下通风板后缘量至导流板前缘，其台面之工作深度在650mm(含)以上。 |  |  |
|  | 9 | 移动门玻璃：6mm厚钢化安全玻璃。 |  |  |
|  | 10 | 通风柜内部左右侧面内衬板上应具有维修门通口设计。通风柜所有电气部件，如插座、照明、开关均不暴露于柜内操作区内。 |  |  |
|  | 11 | 拉手：pp弓字型拉手 |  |  |
|  | 12 | 门铰链采用优质pp铰链，开启角度165°，侧向承重90公斤。 |  |  |
|  | ★13 | 其它及五金配件要求：同步带及同步轮组：同步轮采用冷轧/ABS材质，同步轮组之滑轮内设有滚珠轴承并具定位衬套；同步轮组设有同步限位装置。 配重：上下行程具静音轨道以限制。 |  |  |
|  | 14 | 抽风机：选用风量为 30.3/25.37 m³/min 两档斜流风机 |  |  |
|  | 15 | 控制面板：液晶数码显示 |  |  |
|  | ★16 | 投标人需提供pp通风柜2019年1月后国家认可部门出具的检测报告复印件。 |  |  |

注：超细纤维成型机本包采购的核心产品。